| 设备名称 | 高效液相色谱系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 高压高速进样，高效分离样品中的各种物质，高灵敏度检测分析。 |
| 软硬件配置清单 |
| 高效液相色谱仪：1台 工作站：1份 色谱柱：C18、C8 工具包：1个 样品瓶：3盒（每盒100个） |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 仪器面板 | 彩色液晶触控屏，GUI操作界面，易于操作 |
| 2 | ★输液泵 | 流速范围：0.0001～10 mL/min 流速准确度：±1% *流速重现性：<0.06%RSD 压力范围：＞42Mpa 梯度： 4元低压梯度 梯度延迟体积：650uL |
| 3 | ★自动进样器 | 进样体积：0.1～100uL #进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL） *样品数量：大于200位（1.5mL） *残留：0.0025%（咖啡因， 指定条件） 进样周期：最小14sec（5uL） 样品数量：≥200（1.5mL） |
| 4 | ★柱温箱 | 容量：3根30cm柱，或6根10cm柱 *控温范围：室温-10～85℃ |
| 5 | ★二级阵列管检测器（PDA检测器） | 波长范围：190～800nm *噪音：<±3×10-6AU *漂移：500x10-6AU/h #狭缝宽度：1.2nm/8nm（可调） |
| 6 | ★色谱工作站 | 可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理；工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 |
| 7 | 扩展性 | 可灵活扩展同品牌旗下的荧光、示差折光、蒸发光散射等检测器 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。