设备技术参数表

| 设备名称 |  | 多参数监护仪 |  |  |  | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 49.5万元人民币 |  |  |  | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 |  | / |  |  |  | R国产 □进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 床旁监护仪可实现患者在床旁的基本参数监测，能持续监测心电、血压、血氧等；帮助患者实时监测数据，随时随地知晓患者生命体征从而保证患者生命安全，提高医院救治效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 中央监护系统 |  | 1套 |  |  |
| 2 |  |  | 监护仪主机 |  | 14台 |  |  |
| 3 |  |  | 心电电缆线 |  | 14根 |  |  |
| 4 |  |  | 心电导联线 |  | 14根 |  |  |
| 5 |  |  | 血压导气管 |  | 14根 |  |  |
| 6 |  |  | 血压袖套 |  | 14个 |  |  |
| 7 |  |  | 血氧传感器 |  | 14个 |  |  |
| 8 |  |  | 原装锂电池 |  | 14块 |  |  |
| 9 |  |  | 呼末二氧化碳监测模块 |  | 2个 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 整机要求 |  |  |  |  |  |  |
| ★1.1 | 屏幕 |  |  | ≥12英寸彩色液晶屏幕，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示；电容屏，非电阻屏。 |  |  |  |
| 1.2 | 呼末二氧化碳监测功能 |  |  | 具备，测量范围：0~200 ml；测量误差：±15% |  |  |  |
| 2 | 监测参数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 |  |  |  |
| ★2.2 |  |  |  | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 |  |  |  |
| #2.3 |  |  |  | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，参考片段和实时片段的对比查看 |  |  |  |
| ★2.5 |  |  |  | 支持≥25种心律失常分析 |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | 具备指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |  |  |
| 3 | 系统功能 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果 |  |  |  |
| ★3.2 |  |  |  | 支持肾功能计算功能，≥100条肾功能计算结果回顾 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 具备≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 具备≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 具备夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示 |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能 |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  | 中央监护系统支持≥24小时动态血压分析与回顾功能 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 质保3年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修点 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外只收取维修配件成本费，免人工费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 现场培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时内响应，12小时到现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后15天内 |  |  |  |