急救与重症转运呼吸机技术参数表

2021-JK15-W1122

| 设备名称 | 急救与重症转运呼吸机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 是否进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 电动电控型转运呼吸机，用于院内、院前患者在转运过程中的通气支持。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 呼吸机主机 | 1 |
| 2 | 交流电源适配器 | 1 |
| 3 | 高压氧气管 | 1 |
| 4 | 重复用病人管路 | 1 |
| 5 | 一次性使用呼吸管路 | 1 |
| 6 | 无创通气口鼻面罩 | 1 |
| 7 | 氧气减压阀 | 1 |
| 8 | 模拟肺 | 1 |
| 9 | 便携包 | 1 |
| 10 | 电池 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 动力模式 | 电动电控模式，在标准成人设置下，电池供电时间不小于10小时。 |
| #2 | 具备功能 | 呼吸机主机具备血氧饱和度监测，可直观判断病人氧合情况 |
| #3 | 重量 | 轻巧便携，整机重量≤5公斤 |
| 4 | 患者适用范围 | 5Kg以上儿童至成人 |
| 5 | 工作模式 | 有创和无创功能，具有漏气补偿功能，有窒息后备通气功能，BLS辅助快速方案，高级气道快速方案 |
| 6 | 呼吸模式 | A/C，SIMV, SIMV/PS, CPAP，CPAP(NPPV/PPV)/PS，窒息后备通气，手动触发呼吸 |
| #7 | 供气方式 | 内置空压机独立供气，可外接高压和低压氧气源，或者空气。 |
| 8 | 呼吸频率 | 1~60次/分钟可调 |
| 9 | 潮气量 | 50~1500ml可调 |
| 10 | 吸呼比 | 可调1:1~1:99.9 |
| 11 | PEEP | 0~25cmH2O可调 |
| 12 | 触发灵敏度 | -0.5~-6.0cmH2O (-49~-588Pa) |
| 13 | 防护标准 | 可防生物/化学毒物；防细菌/病毒污染 |
| 14 | 防尘防水标准 | IPX4 |
| ★15 | 适航 | 具备适航认证，满足空中转运需求。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时提供解决方案 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30日内 |
| 最高限价 | 人民币21.00万元 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。