生物反应器技术参数表

2021-JK15-W1146

| 设备名称 | 生物反应器 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 是否进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 提供模拟失重超重环境下的重力监测。在重力控制环境下进行细胞培养，还能将生物支架、3D打印结构放入培养容器，进行组织工程培养研究，也可以进行微重力环境下的生化研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 旋转基座 | 1 |
| 2 | 细胞反应容器搭载架 | 2 |
| 3 | 触屏控制单元 | 1 |
| 4 | 电源适配器 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| ★1.1 | 模拟重力控制环境 | 基于二轴三维回转原理实现模拟微重力、超重力环境；微重力最大可累积模拟0.001G；超重力最大可累积模拟2G，2.5G或3G。 |
| 1.2 | 重力数值 | 可提供模拟环境下的重力监测。 |
| ★2 | 细胞反应容器搭载架规格 | 细胞反应容器搭载架可以定制化，标准要求配置4个搭载架：搭载 75mL 透气型培养瓶，最大数量4个；搭载细胞培养深孔板，最大数量4个。 |
| 2.1 | 细胞反应容器 | 细胞反应器的品牌可以自行选择，75ml透气性培养瓶和细胞培养深孔板耗材要兼容其它品牌的使用；生物反应容器装到旋转基座上后没有遮挡，易于观察细胞的生长状态，方便进行实时观察。 |
| 3 | 程序控制 | 具有快速启动（手动控制）及程序预约功能，仪器通过触屏操控，简单方便。 |
| 4 | 旋转基座 | 旋转基座可方便通过培养箱门，连接到电源控制单元，保证了二氧化碳培养箱在系统运行期间的稳定温湿度控制；同时旋转基座要兼容的细胞培养容器至少包含4种，方便细胞的培养。 |
| 5 | 触屏控制单元 | 控制单元大小：W190mm X D285mm X H235mm，重量：4.6Kg |
| 6 | 电源 | 电源：AC100V(50/60Hz)/220V) |
| 7 | 功率 | 耗电量：最大耗电量75W，最大电流0.75A |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | （质保期外配件一律按照厂家指导价8折优惠） |
| 5 | 培训支持 | 提供相应的产品安装，调试，使用培训，定期回访设备，质保期内免费更换配件，维修。 |
| 6 | 维修响应 | （2小时响应，24小时到达现场） |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天 |
| 最高限价 | 60.00万元 人民币 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。