技术参数

| 设备名称 | IVC系统（小鼠负压隔离笼设备） |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币 40.00万元 |
| 设备数量 | 1 | 是否进口 | (是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 专为P3/P4级生物实验室设计制造，用于限制性隔离饲养高感染实验的各种小鼠动物模型，有效保证操作人员、试验动物及周围环境的生物安全。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 单面负压隔离笼架（含主机） | 1台 |
| 2 | 配套笼盒 （含水瓶和不锈钢食槽） | 35个 |
| 3 | 监测笼（带压力表） | 1个 |
| 4 | 备用笼盒（含水瓶和不锈钢食槽） | 10个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机功能要求 | 触摸屏设计具有监测及编程功能能够显示至少7个参数，在线监测系统压力、换气次数、湿度、温度等，可通过蜂鸣和外接信号对过压、欠压进行报警。 |
| 2 | 主机性能要求 | 保证笼盒内稳定负压模式工作，主机进排气的HEPA过滤均经过专业DOP测试，并随机带有DOP测试通过文件 |
| 3 | ＃笼盒内换气次数及压差要求 | 笼盒内换气次数可调，最高可达75次/小时；在满足换气次数的情况下，日常主机运行保证笼盒内负压可达-100Pa |
| 4 | 笼盒材质要求 | 采用Solvay或BASF PPSU材料，高压灭菌温度最高≥180℃，同时≥1000小时高温高压消毒；绝对禁止使用假PPSU塑料或者回收塑料 |
|  | ＃笼盒内排气过滤器设计要求 | 笼盖内侧排气口带H 14级HEPA高效过滤器，高效过滤有效性达99.995%,且该高效过滤器可重复使用，耐受至少5次清洗及高压灭菌循环，高效过滤器前端配备初效过滤膜 |
| 5 | ★笼盒送风方式要求 | 笼盒的进送风嘴须在笼盖上，避免动物直接被送风吹的刺激同时降低由于笼盒内垫料扬尘生物污染物附着造成的生物安全污染风险 |
| 6 | ＃笼盒气密性要求 | 笼盒进排气嘴具备双层垫圈和自锁功能；笼盖与笼盒密封采用垂直按压式双重安全锁扣设计，防止被意外打开；笼盖的硅胶密封圈为嵌入式设计。笼盒从笼架取下时，自行封闭保持密封，保证笼盒内部至少15分钟超强负压 |
| 7 | ＃笼盒水密性要求 | 笼盒采用完全防水设计，保证笼盒完全密封，可在内部有动物饲养的情况下进行液体浸泡消毒，浸泡安全时间不得低于30min |
| 8 | 笼架进气嘴设计 | 笼架进气嘴带自锁阀门，当笼盒从笼架取下时会自动锁闭以防止笼架内过敏原交叉感染 |
| 9 | 笼位数要去 | 笼架可同时放置笼位数：≥36笼，含1个监测笼, 监测笼带压力指示器 |
| 10 | ＃断电保护功能 | 主机带UPS不间断电源，在主机断电后在-100Pa，75次换气每小时的设置下，仍可保持24小时供电时间以上 |
| 11 | 数据监控性能 | 主机带有USB数据接口可输出设备运行数据及警报信息；带有干点接触连接BMS(大楼管理系统)实现在线运行状态实时监控 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期限外设备维修费及配件需提供优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修相应时间小于24小时 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后3个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。