技术参数

| 设备名称 | 多参数监护仪 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 160万元人民币 |
| 设备数量 | 8 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 多参数融合分析技术，对心电和血氧信号进行融合分析，24h ECG Summary（24 小时心电综合分析报告），帮助医生分析病人24小时心电整体状况。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 监护仪主机 | 8 |
| 2 | 多参模块（含双通道有创血压） | 8 |
| 3 | 转运监护仪 | 2 |
| 4 | 双通道有创血压模块 | 2 |
| 5 | 连续心排量监测模块及附件包 | 1 |
| 6 | 意识状态监测模块及附件包 | 1 |
| 7 | 呼气末二氧化碳监测模块及附件包 | 1 |
| 8 | 心电附件包 | 8 |
| 9 | 无创血压附件包 | 8 |
| 10 | 血氧附件包 | 8 |
| 11 | 三芯电源线 | 8 |
| 12 | 保修卡、合格证、说明书 | 8 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 基本要求 | 全插件式监护仪8台（标配双通道有创血压）、转运监护仪2台、双通道有创血压模块两个、连续心排量监测模块一个、意识状态监测模块一个、呼气末二氧化碳监测模块一个。所有模块可在监护仪间通用。 |
| 2 | 监护仪结构 | 2.1 ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个 2.2 ★≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节 内置高能锂电池，供电时间≥2小时，采用无风扇设计 2.3 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 3 | 监测参数 | 3.1 ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 3.2 #基本功能模块支持升级，从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 3.3 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析 3.4 ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，提供证明材料 3.5 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm 3.6 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和Δ QTc参数值的显示 3.7 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，适用于成人，小儿和新生儿 3.8 NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg 3.9 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测 3.10 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 3.11 支持双通道有创压IBP监测，支持最多升级多达8通道有创压监测 3.12 IBP有创压测量范围：-50~360mmHg，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 3.13 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 3.14 支持EtCO2、PICCO及意识状态BIS监测，并通过三类注册 3.15 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 4 | 系统功能 | 4.1 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 4.2 ★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料 4.3 ≥120 小时（分辨率 1 分钟）趋势表、趋势图回顾 4.4 ≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 4.5 ★具备≥40 小时全息波形的存储与回顾功能，≥120 小时 ST 波形片段的存储与回顾 4.6 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持回顾历史病人数据 4.7 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 4.8 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机质保三年 |
| 2 | 备件库 | （西安有无备件库，国内有无备件库）西安和国内均有备件库 |
| 3 | 维修站 | （西安有无维修站，国内有无维修站）西安和国内均有维修站 |
| 4 | 收费标准 | （质保期外配件及维修价格优惠情况）如无需更换配件，免费维修，如需更换配件，配件9折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 生产厂商对其设备产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容进行相关培训。 |
| 6 | 维修响应 | （维修响应时间）半小时内电话响应，2小时内电话回复，24小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30个工作日内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。