设备技术参数会审表

| 设备名称 | 脑电图、肌电图和诱发电位仪 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 1.多发性周围神经病的诊断、2.嵌压性周围神经病的诊断、3.神经根和神经丛的病变诊断、4.前角细胞病变的诊断、5.肌肉病鉴别诊断、6.肌阵挛型癫痫发作的辅助诊断 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 计算机 | 1套 |
| 2 | 放大器 | 1个 |
| 3 | 激光打印机 | 1台 |
| 4 | 软件系统 | 1套 |
| 5 | 视觉刺激器 | 1个 |
| 6 | 标准声学耳机 | 1个 |
| 7 | 视觉监视器 | 1个 |
| 8 | 鞍状双机刺激探头 | 1个 |
| 9 | 多功能手柄电刺激器 | 1个 |
| 10 | 配件：导电膏（2盒），磨砂膏（2支），银盘电极（12个），指环电极（1付），不带导线一次性贴片电极（3包），鳄鱼夹电极（4个），肌电同心针（5根），针电缆（1根），跳线（4根），尼龙地线（2根），固定带（3条），测量尺（1卷），绘图笔（1支） | 1套 |
| 11 | 仪器车 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 计算机系统技术参数 | 工业级计算机，Core双核处理器，内存≥4G，硬盘≥1000G；光驱：IDE DVD 刻录光驱；网卡：10/100/1000MB，光电鼠标，键盘；HP 激光打印机；显示器：≥22”液晶：显示器分辨率：1440*900；扬声器：内置一体化； |
| 2 | 隔离稳压电源 | 110-120V 或220-240V±10%；50或60Hz |
| 3 | 硬件技术参数 |  |
| #3.1 | 放大器 | 具备22个国际10-20标准的电极输入通道 |
| ★3.2 | 通道数 | 6通道 |
| 3.3 | 数据传输方式 | USB |
| 3.4 | 数模转换 | ≥24bit |
| ★3.5 | 采样率 | ≥90KHz/通道（要求提供国家药监局检测报告） |
| 3.6 | 灵敏度 | 可调 |
| 3.7 | 输入阻抗 | ≥1000MΩ |
| #3.8 | 共模抑比性 | ≥120dB |
| #3.9 | 控制面板 | 全数字按键控制面板，控制面板与鼠标两种操作方式 |
| 3.10 | 刺激器 | 具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器； |
| ★3.11 | 刺激类型 | 内置恒流和恒压两种模式 |
| #3.12 | 刺激强度 | 0-100mA和0-400V |
| 3.13 | 刺激灵敏度 | 0.01mA,1V |
| #3.14 | 刺激控制 | 面板和手柄遥控 |
| 3.15 | 听刺激类型 | 喀喇音，纯音，爆发音 |
| ★3.16 | 刺激强度 | 最高可达135dB SPL（要求提供国家药监局检测报告） |
| 4 | 软件与功能要求 | 肌电图软件功能、神经传导软件包、肌电图软件包 |
| 4.1 | 在线拷屏和视频录制软件 | 实现肌电图数据在任何电脑系统中均可回放，便于技术交流和教学；原厂全中文软件，可跟随操作系统自动进行语言变更 |
| ★4.2 | 自动多运动单位电位（MMUP）采集 | 最大可自动采集10MUP（要求提供图片证明） |
| 4.3 | 诱发电位软件包 | 听觉诱发电位、体感诱发电位、视觉诱发电位、运动诱发电位 |
| 4.5 | 自主神经检查 | 自主皮肤交感发射（SSR）、电刺激皮肤交感发射（GSR）和RR间期心率变异分析；RR心率变异有专业呼吸指引图 |
| #4.6 | 震颤记录分析软件 | 包括静止、姿势、持重物三种模式采集； 自动震颤频率分析，波幅分析，半宽功率分析，全功率分析，结抗肌相干性分析； 整合视频的分析技术，结合专有视频录制功能，可以录制带患者视频的震颤分析视频文件，方便交流。 |
| 5 | 售后 | 整机保修一年 |
| ★6 | 产地 | 原装进口 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。