设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  |  | 超声手术系统（超声骨刀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  |  | 80万元 |  |  |  |  |  |  |  | 设备数量 | 1套 |  |
| 经费来源 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  国产 □ 进口 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于神经外科精细手术，通过超声高频振动，完成对骨组织的切割和破碎。工作的同时能够保护软组织，同时具备冲洗功能，此产品适用于脊椎手术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 超声手术系统主机 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 40K超声切骨手柄 |  |  |  |  | 1支 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 40K超声切骨刀具 |  |  |  |  | 1支 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 超声切骨刀具注水套 |  |  |  |  | 1支 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 手柄扳手 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 刀具扳手 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 脚踏开关 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 功能 |  |  |  |  | 用于神经外科手术，具有超声切骨、磨骨功能，用于骨组织破碎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.2 | 频率 |  |  |  |  | 20-40kHz，可实时自动频率跟踪功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.3 | 超声电功率 |  |  |  |  | ≥85W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.4 | 振幅 |  |  |  |  | 120-255um |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 控制面板 |  |  |  |  | 显示界面为触摸屏操作，包括功率、灌注等参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 手柄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #2.1 | 可复用 |  |  |  |  | 手柄可重复使用，无次数限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 灭菌方式 |  |  |  |  | 可高温高压或低温等离子灭菌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 换能器 |  |  |  |  | 电致伸缩技术，能量转换率≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 刀具及耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 材质 |  |  |  |  | 钛合金材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 刀具类型 |  |  |  |  | 具有三种以上不同刀具，完成对骨组织的切割和打磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 冲洗管路 |  |  |  |  | 可提供配套的可重复使用管路或一次性管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 脚踏开关 |  |  |  |  | 配置脚踏，可直接脚踏控制灌注、切骨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 电源线 |  |  |  |  | 线长≥3m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 配套扳手 |  |  |  |  | 提供配套的手柄扳手、刀具扳手各1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★5 | 耗材参数 |  |  |  |  | - 切骨、磨骨刀具，材质为高品质钛合金材料，至少三种以上形状，能够满足开放和镜下微创手术需求。 - 注水帽：可以提供和刀具配套的注水帽，灭菌后可以重复使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耗材年用量 |  |  |  |  | 预估50万元/台/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 预估年用量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |
| 超声骨刀刀头 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 6180-9030 |  |  | 480000 |
| 注水帽 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 980 |  |  | 20000 |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 质保期 |  |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 备件库 |  |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 维修站 |  |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费标准 |  |  |  | 保修期外免人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 培训支持 |  |  |  | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 维修响应 |  |  |  | 接到电话2小时内响应，8小时内到达现场解决问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后30天内到货 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购管理部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |