设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 磁共振智能铁磁探测系统 |  |  |  |  | 计划号 |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 33万元人民币 |  |  |  |  | 设备数量 |  |  | 1套 |  |  |
| 经费来源 |  |  | / |  |  |  |  | 国产 □进口 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实时智能监测试图进入到磁共振室屏蔽室的所有铁磁物质，一旦监测到铁磁物质，立即发出声音、红光报警，及时预防铁磁物质进入到磁共振屏蔽室，避免飞弹事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 智能报警单元及铁磁探测柱 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 铁磁探测柱 |  | 1副 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 红外探测组件 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 语音组件 |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 电源线 |  | 1根 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 安装附件 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统结构 |  |  | 立柱式，门两侧双柱探测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监测模式 |  |  | 全自动化运行，全年24小时开机，日常运行无须人为干预及定期维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线遥控系统设置方式 |  |  | 提供手机APP软件，可视化操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃4 | 系统设置内容 |  |  | 传感器灵敏度、报警范围、音频音量、语音音量、延时设置，报警开关等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #5 | 铁磁物定位功能 |  |  | 整套系统提供6个报警区段，对应于被探测对象的相应部位。被探测到的铁磁物品在每个传感器柱上相应位置的报警区段以红灯显示出来 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 磁通门传感器 |  |  | 整套系统≥6个，支持多角度安装，数字化信号处理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃7 | 智能报警 |  |  | 开门、关门,无磁的金属等物体进出磁共振室，不会引起警报，只对铁磁物进入磁共振室时进行报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃8 | 三种报警方式 |  |  | A.语音报警，B.灯光报警，C.蜂鸣器报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 灯光报警 |  |  | 绿灯、黄灯、红灯，并根据测量数据实时、自动闪烁和切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 蜂鸣器音量 |  |  | 0-100分贝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 语音报警 |  |  | 中文，普通话，可选配其他方言 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 探测距离 |  |  | 0~2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 探测灵敏度 |  |  | 数字化控制，连续无限级可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 校准方式 |  |  | 数字化，连续可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工作温度 |  |  | -4°F to 158°F (-20℃to70℃ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 功能 |  |  | A.探测含铁磁质的物体,B.探测铁磁质的非金属物体 C.植入在人体内铁磁质物体，D.实时、可视化智能报警，且对无磁性金属等物品不报警。铁磁物定位功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 联网功能 |  |  | 标准数据网络通讯接口，可扩展网络化管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 抗干扰能力 |  |  | 强，自动适应周围电磁干扰和机械干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 复位时间 |  |  | 0.2秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期后每年保修价格相比市场价优惠10%-15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 8小时内电话响应，12小时内到达现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 3天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |