设备技术参数会审表

| 设备名称 |  | 骨形态测量分析系统 |  |  |  | 计划号 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 52.00万元人民币 |  |  |  | 设备数量 |  | 1套 |  |
| 经费来源 |  | / |  |  |  | □国产 进口 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、该系统用于骨形态学相关的数字病理学分析任务，利用骨形态学专业软件进行测量、统计和病理学分析，以此得出骨组织形态学测量分析数据报告。 2、该系统能够兼容蔡司、奥林帕斯、莱卡、尼康等品牌的科研级正置荧光显微镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 骨形态测量分析软件 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2 |  |  | 图像采集驱动软件 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 |  |  | 图像采集相机（CCD） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4 |  |  | 图像工作站主机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 5 |  |  | 触摸屏显示器 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★标准 |  |  | 系统设计及测量指标全部符合ASBMR命名法，符合GLP（优良实验室规范）。测量数据国际认可。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 驱动模块 |  |  | 软件内置数字相机驱动模块，可通过软件来控制数字相机。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ＃图像采集 |  |  | 自动拍摄采集图像，最大可得到0.5Tb的大图，全景展示，大图像浏览。 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ＃标记测量 |  |  | 图像区域标定，连续追踪样品多个视野；自动测量骨样宽度、骨样厚度、骨表面、标线宽度等常用形态学参数；记录每一测量数据，可计算平均值及平均标准偏差；自动机械测量法、颗粒计算、自动排除边缘物体；具有参数过滤器，编辑和输出计算结果报告。 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ★公式内置 |  |  | 软件系统内置有数据计算公式，自动根据测量数据计算得出结果，可由2D推算3D参数。可完成定性/定量研究。可自定义测量模板。 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据管理 |  |  | 具有数据结果管理功能，除了数据测量过程中常用的命名、修改等一般特征外，还可根据测量数据制作分析报告。自动整理特定文件夹中的所有数据。支持在所有常见的电子表格中剪切和粘贴，以其它文本格式进行编辑，还具有文件归档、检索、清除、导入、导出功能。 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ＃开放性 |  |  | 兼容性强，可分析来自Micro CT，2D X-ray，扫描仪，相机等不同来源的图像 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 系统更新 |  |  | 界面友好，系统可升级。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 图像采集相机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ★相机类型 |  |  | 高速制冷彩色相机 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ★相机像素 |  |  | ≥200万或像素组合：2×2、4×4、8×8 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 相机输出数位 |  |  | 8-14bit |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 相机采集图像速率 |  |  | ≥全分辨率下15帧/秒 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 相机制冷温度 |  |  | ≤10℃ |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ＃相机最短曝光时间 |  |  | ≤30微秒 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 相机工作条件 |  |  | 工作温度0-27℃、环境湿度：＜80%、储存温度：-10-60℃ |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 相机接口 |  |  | 标准C型接口 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ＃驱动模块 |  |  | 配置图像采集驱动软件包 |  |  |  |  |  |
| 3 | 图像工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 操作系统 |  |  | ≥Windows7专业版 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 处理器 |  |  | ≥3.5GHz的英特尔四核处理器 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 硬盘 |  |  | ≥256GB SATA固态硬盘, 1TB数据存储、7200RPM |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 内存 |  |  | ≥16GB DDR3 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 光驱 |  |  | ≥16X DVD+/-RW，2个USB2.0接口，8个USB3.0接口,1个串行端口 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ＃显示器 |  |  | ≥24英寸平板/高清/触摸屏式 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 分辨率 |  |  | ≥2560×1440像素 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ＃操作方式 |  |  | 可以在平板显示器上用触笔直接画写和标记 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 质保期1年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外配件及维修九五折优惠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 提供免费现场安装、调试和技术培训。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 接到维修故障通知后，4个小时响应；如需现场维修，48个小时到达。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订之日起90天内 |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。