设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动医用实时定量PCR分析系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 18.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | ☑国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 样品容量96孔、反应体系在125ul以内。0.2mlPCR管，8×0.2ml排管，96孔板均可使用。激发光通道最少在5色及以上可扩展，激发光源为LED光源，稳定性强，免维护。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动医用PCR分析系统 | 1台 |
| 2 | 品牌电脑 | 1台 |
| 3 | 实时荧光定量PCR仪器操控软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 样本容量 | 96孔 |
| 2 | 适用耗材 | 0.2mlPCR管，8×0.2ml排管，96孔板 |
| 3 | 反应体系 | 15ul-100ul |
| ★4 | 检测通道 | ≥6通道 |
| 5 | 激发波长 | 470nm/530nm/630nm/580nm/预留 |
| 6 | 荧光检测波长 | 510nm/565nm/665nm/620nm/预留 |
| ★7 | 可检测的荧光染料 | SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 CY3 、CY5 、TEXRD |
| 8 | 控温范围 | 4℃-99℃ |
| ★9 | 升降温速率 | ≥4.0℃/S |
| #10 | 控温精度 | ±0.1℃ |
| 11 | 激发光源 | 大功率LED光源 |
| 12 | 荧光线性 | 线性回归系数r≥0.99 |
| ＃13 | 软件功能 | 可实现定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、相对定量、高分辨溶解曲线、等温扩增等。 |
| ＃14 | 操作系统 | WindowsXP/Vista/Windows7 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机质保三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站，西安至少1家维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期以外，只收配件成本费，不收取任何维修服务费及人工费。 |
| 5 | 培训支持 | 提供客户端现场培训及国内培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，12小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。