设备技术参数会审表

| 设备名称 | 输液泵 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 24万人民币 | 设备数量 | 30台 |
| 经费来源 | / | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 输液泵可以在较长时间的输液过程中，保证恒定的输液速度和精确的给药量，用于临床上给患者进行液体、药液等精确控制的连续输液。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 输液泵主机 | 30 |
| 2 | 紧固夹 | 30 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 速率范围 | 0.1-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h |
| ★2 | 快进流速范围 | 0.1-1500ml/h，具有自动和手动快进可选； |
| ★3 | KVO | 0.1-5ml/h |
| 4 | 自动统计 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |
| 5 | 流速单位 | 支持ml/h和滴/min两种流速单位 |
| 6 | 在线滴定功能 | 安全不中断输液而更改速率； |
| 7 | 报警功能 | 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； |
| 8 | 动态压力监测 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |
| #9 | 压力报警阈值 | 压力报警阈值可调，最低150mmHg |
| #10 | 信息储存 | 可存储至少1000条的历史记录 |
| 11 | 电池 | 工作时间≥4小时（25ml/h条件下） |
| #12 | 功能 | 支持输血功能，并提供证明文件。 |
| ★13 | 标准 | 能够适合在救护车使用，并提供证明文件。 |
| 售后服务要求 |
| ★1 | 质保期 | 五年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件成本费，免人工费。 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时电话响应，48小时到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 30天 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。