设备技术参数会审表

| 设备名称 |  | 无创脉搏碳氧血氧仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 30万人民币 |  |  |  |  | 设备数量 |  | 5台 |
| 经费来源 |  | 医院医疗成本 |  |  |  |  | □国产 ☑进口 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手持式用于监测患者的血氧、脉率、灌注指数PI及碳氧血红蛋白SpCO。抗弱灌注技术能准确测量出SpO2 、灌注指数PI、脉搏和碳氧血红蛋白，及时发现患者缺氧并测量出一氧化碳中毒的情况，使重症患者得到及早诊断、尽早处理，并方便出诊使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 标配手持主机 |  |  | 5 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | SPO2 |  |  | 0-100% |  |  |  |  |  |
| 2 | 脉搏率 |  |  | 25-240次/分钟 |  |  |  |  |  |
| #3 | 血流灌注指数 |  |  | 0.02-20% |  |  |  |  |  |
| 4 | 碳氧血红蛋白 |  |  | 0-99% |  |  |  |  |  |
| 5 | 准确度及灵敏度 |  |  | 无体动时：成人/儿童/婴儿 ±2% 有体动时：成人/儿童/婴儿 ±3% 低灌注时：成人/儿童/婴儿 ±2% |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作性能 |  |  | 显示屏具备重力驱动式自动旋转功能：水平和垂直方向显示可自动切换。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报警 |  |  | 针对高低血氧饱和度和脉搏率的声音和可视报警（SPO2范围1-99%，PR范围30-235次/分，PI范围 0.03- 19% ） |  |  |  |  |  |
| 8 | 结构组成 |  |  | 由底座和主机组成，底座与主机可分离，方便转运 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库，西安有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 国内有维修站，西安有维修站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外配件只收取成本价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 现场操作演示，PPT讲课等方式 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时响应，24小时到现场 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 1个月内 |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。