技术参数

| 设备名称 | 高分辨病理切片扫描系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1348 |
| 最高限价 | 110万元人民币 |
| 设备数量 | 1 台 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 用于将病理切片进行数字化扫描，存储为电子档案，建立数据库，进行数据分析，教学等。实现了资源的永久性保存，并方便检索，避免以往出现的切片资源的破损、遗失。并能对接医院病理科管理系统和远程病理会诊平台，通过网络有望实现疑难/冰冻切片远程病理会诊。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 数字切片扫描仪主机 | 1 |
| 2 | 扫描控制计算机 | 1 |
| 3 | 扫描控制软件 | 1 |
| 4 | 图像浏览软件 | 1 |
| 5 | 刻录机 | 1 |
| 6 | UPS（30min） | 1 |
| 7 | 远程会诊软件 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 系统要求 |  |
| ★1.1 | 加载数量 | 全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载≥120张切片 |
| ★1.2 | 扫描倍率 | 可自动进行20倍和40倍高速扫描。 |
| ﹟1.3 | 扫描相机 | 采用先进的进口线阵扫描相机；相机频率≥60KHZ，保证扫描连续性和最小图像拼接次数。（要求提供所使用相机的说明文件、设备内部安装照片以备验收核查。） |
| ﹟1.4 | 扫描速度 | 扫描速度：针对快速冰冻会诊，要求能高速扫描，在20倍情况下，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤40s，在40倍情况下，扫描时间≤120s |
| ﹟1.5 | 定位精度 | 定位精度：扫描系统在X、Y、A轴方向的重复定位精度应≤0.05μm。 |
| ﹟1.6 | 物镜 | 真实高品质物镜：物镜数值孔径≥0.75 |
| ﹟1.7 | 图像分辨率 | 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。 |
| ★1.8 | 注册证 | 具有医疗器械注册证。 |
| 2 | 功能要求 |  |
| ★2.1 | 扫描功能 | 支持识别切片标签，自动识别组织区域，可自动识别所要扫描的切片类型，扫描实时显示，支持多种扫描模式，自动对焦功能。 |
| ﹟2.2 | 软件功能 | 支持远程会诊，开放设备扫描状态接口，可和病理科管理系统对接。能自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览。可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析。对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图。 |
| ﹟2.3 | 宫颈液基细胞人工智能自动分析系统对接 | 支持对接宫颈液基细胞人工智能自动分析系统 |
| ﹟2.4 | 结核杆菌人工智能筛查系统对接 | 支持对接结核杆菌人工智能筛查系统 |
| ﹟2.5 | 荧光扫描 | 可以拓展荧光扫描模块。 |
| 3 | 配置要求 |  |
| ﹟3.1 | 平台驱动 | 载片平台采用线性磁轴驱动，确保超高精度控制。采用高精度光栅式直接位置反馈系统。 |
| ★3.2 | 扫描工作站 | 处理器：Intel I5及以上 硬盘：1TB及以上 内存：32G及以上 显示器：高分辨率 24 英寸及以上 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安本地有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安本地有维修站及工程师 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外仅收取配件费，免收维修费，上门费、人工费等额外费用 |
| 5 | ★培训支持 | 现场进行关于仪器设备的使用、一般性维修和保养方面的技术培训。 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，24时内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 1个月 |
| 8 | ★核查校准 | 设备使用至淘汰报废前，每年由厂家工程师至少上门一次提供原厂核查，并提供校准报告 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。