技术参数

| 设备名称 | 消化内镜电外科工作站 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1352 |
| 最高限价 | 120万元人民币 |
| 设备数量 | 2台 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 拥有内镜专用电切电凝、氩气刀模式，满足内窥镜下基本手术要求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 电外科工作站 | 2台 |
| 2 | 氩气模块 | 2台 |
| 3 | 高频电极连线 | 4条 |
| 4 | 负极板连线 | 4条 |
| 5 | 负极板 | 20片 |
| 6 | 脚踏开关 | 4个 |
| 7 | 仪器车 | 2台 |
| 8 | 氩气电极 | 8条 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| 2 | 中性电极安全系统 | 中性电极安全系统:具备新生儿监测系统, 具备NESSYΩ型负极板及其监测系统，可检测中性电极与病人的接触质量、接触面积是否有效、接触面积与参数设置是否合适，危险时自动关闭，文字显示故障原因，声音信号报警，自动存储故障信息； 具备NESSYΩ型负极板的注册证和注册表 |
| ★3 | 主机基本功能要求 | 电外科主机为插件式设计 液晶屏人机互动，中英文界面显示 具有单双极内镜凝血功能 单极内镜切割最大功率≥350W 单极混切最大功率≥200W 双极电凝最大功率≥200W |
| 4 | 切割模式 | 1.具有8档自动切割效果，输出功率≥200W，峰值电压≤740V 2.具有内镜电切功能，输出功率≥400W,峰值电压≤770V 四种效果可调,功率自动调制，可自动调节切割效果、时间间隔、切割距离 |
| #5 | 凝血模式 | 柔和电凝，最大功率≥200W,峰值电压≤190V 强力电凝，最大功率≥120W,峰值电压≤1800V 喷射电凝，最大功率≥120W,峰值电压≤4300V 双极柔和电凝，具备8档效果调节，最大功率≥120W,峰值电压≤190V |
| ★6 | 氩等离子发生器性能 | 1.强力APC氩气凝血模式 （FORCED APC） 2．通过ECB线与主机连接，可实现数字化升级 3．氩气流速等各项参数可在面板上显示 4．电极末端压力自动恒定 5．具有器械自动识别功能 6．内镜下流量可调范围为0.1-2.4L/min，开放手术流量范围0.1-8L/min |
| 7 | 氩气配件要求 | 1．有丰富的内镜下治疗应用电极 2．电极带有等距离色环标记，方便测量，可有效防止烧坏内窥镜 3. 所有配件具有注册证，认证原装进口 |
| 售后服务 |
| ★1 | 保修年限 | ≥3年 |
| ★2 | 响应时间 | 24小时之内 |
| #3 | 维修配件 | 报价基础上所有配件打5折优惠 |
| ★4 | 维修技术机构 | 西安本地 |
| ★5 | 是否提供备用机 | 设备出现故障时24小时内上门服务并提供备用机 |
| 6 | 其他优惠服务 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。