公告附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2021-JK15-W1347 | | | | |
| 设备名称 | | | 口腔综合治疗台 | | | | |
| 设备数量 | | | 10 | | □国产 ☑进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 150万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 口腔疾病的临床检查和治疗 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 病人椅 | | | | 1 | |
| 2 | | 治疗台 | | | | 1 | |
| 3 | | 手术灯 | | | | 1 | |
| 4 | | 医师椅 | | | | 1 | |
| 5 | | 进口低速马达及直弯头 | | | | 1 | |
| 6 | | 弯手机 | | | | 1 | |
| 7 | | 直手机 | | | | 1 | |
| 8 | | 高速手机 | | | | 2 | |
| 9 | | 光固化机 | | | | 1 | |
| 10 | | 内置洁牙机 | | | | 1 | |
| 11 | | 护士椅 | | | | 1 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | 主机环境要求 | | | 1. 环境温度：5°C～40°C。 2. 相对湿度：≤80%。 3. 大气压力：86～106kPa。 4. 额定电压：单项 220v±10%。 5. 频率：50Hz。   6、压缩空气的压力：0.5～0.8MPa地箱中有空气过滤器，气压调节阀和压力表。  7、自来水压力：0.2～0.4MPa地箱中有水过滤器，水压调节阀和压力表。  8、治疗机固定方式：治疗机固定在牙椅上，可左右安装，适合各种医生使用。全铝合金一体化地箱设计。 | | |
| 2 | 病人椅 | | | 1、病人椅：病人椅上设有控制椅位调整的脚控开关。  #2、驱动方式：液压。  3、病人椅的最高位：790mm。  4、病人椅的提升重量：≥135Kg。  5、椅背：椅背的腰部有很好的曲线结构，人体工程学设计，无拉伸感。  6、椅面：椅面柔软，光滑，耐磨，易清洗和消毒。  7、扶手：双扶手，左扶手可旋转，便于病人上下。  8、头枕：双关节头枕，可提供大范围的角度调节。 | | |
| 3 | 治疗台 | | | 1、手机悬挂方式：下挂方式。  2、外形：外形表面坚固耐磨，易清洁，内置式管路设计。  ★3、器械盘：带气锁的大型器械盘方便物品摆放，大型器械盘不小于（70×30cm）。在任何位置，器械盘倾斜角度小于3度。器械盘垫可高温消毒。  ★4、器械盘的垂直工作范围：大于50CM。  5、器械盘内：有水，气压力调节阀，压力表显示手机工作压力。  ★6、器械盘内:内置管路消毒系统。  7、器械盘的托承力：大于3Kg。 | | |
| 4 | 侧箱 | | | 1、水杯注水器：水流均匀，无飞溅.  #2、痰盂：痰盂采用钢化玻璃或陶瓷，一次铸造成型，表面应光滑透明，而且有多种颜色可选。痰盂可旋转180度，并可轻易拆卸消毒，痰盂表面光滑易清洗消毒。   1. 助手位:工具支架可拉长，三节伸缩式设计   4、吸水速度：>400mL/min。  5、工作方式：自动。  6、三用枪：三用枪头部可拆卸便于消毒。 | | |
| 5 | ★手术灯 | | | 1、LED手术灯,手动开关与感应开关一体，无极调光。  2、感应复合模式：冷暖两种光源。  3、光强范围 中心亮度：3,000–28,000 Ix,色温：≧5,000K。  4、复合模式中:中心亮度:≧6,000Ix。  5、灯臂上下调节范围>70cm。  6、手术灯手柄可拆卸消毒。 | | |
| 6 | 观片灯 | | | 电子观片灯，光窗5×12cm。 | | |
| 7 | 控制方式 | | | 手机工作由脚开关控制；病人椅的驱动由脚开关和手控制。 | | |
| 8 | ★产地 | | | 原装进口。 | | |
| 售后服务要求 | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 3年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外维修只收取配件费 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 每个季度进行一次巡检，并提供专业技术培训与售后服务 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 4小时响应，24小时到达 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 签订合同后60天 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有“正偏离”、“无偏离”响应的技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、检测机构出具的检测报告、技术白皮书、使用说明书、公开发布的宣传彩页等）。并在技术参数偏离表备注栏中注明支持材料在标书中的页码、行数并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。未按要求填写的，可能被认定为无效投标，提供虚假指标参数的，其投标将被否决。