血液透析用水处理设备技术参数表

2021-JK15-W1335

| 设备名称 | 血液透析用水处理设备 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | √国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 自来水设备经过层层过滤及处理为血液透析设备提供水质符合治疗要求的透析用水，以保证血液透析治疗安全有效顺利进行。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 双级反渗透主机 | 1套 |
| 2 | 多介质过滤器 | 1套 |
| 3 | 树脂软化器 | 2套 |
| 4 | 活性炭过滤器 | 2套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★血液透析用水处理设备 | 符合YY0793.1血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求。需提供证明文件（注册检验报告） |
| 2 | 主机 |  |
| 2.1 | ★配置要求 | 采用双级反渗系统，直供供水。 |
| 2.2 | ★产水量 | 大于3.2吨/小时（15°C）。 |
| 2.3 | ★水质 | 符合YY 0572-2015血液透析和相关治疗用水标准（需提供证明文件） |
| 2.3.1 | #微生物要求 | 细菌总数≤10CFU/mL；内毒素含量≤0.005EU/mL（需提供证明文件）（注册检验报告，或具有国家食品药品监督管理部门认定资质检测机构出具有检验报告） |
| 2.4 | ＃高压泵 | 高压泵采用原装进口产品，一、二级高压泵均采用变频控制，可根据实际用水量实时调整产水量，可耐受＋120℃；两级高压泵进出水口均需采用卫生级不锈钢接口。 |
| 2.5 | ★反渗膜 | 采用原装进口产品 |
| 2.5 | 脱盐率 | ≥99% |
| 2.6 | 原水回收率 | ≥70% |
| 3 | 前处理配制 |  |
| 3.1 | ★多介质过滤器 | 1套，罐体不小于2162。 |
| 3.2 | ★树脂软化器 | 2套，并联，罐体不小于1665，采用原装进口树脂。 |
| 3.3 | ★活性炭过滤器 | 2套，串联，罐体不小于2162，采用椰壳颗粒状活性炭，碘值大于900。 |
| 3.4 | #控制头 | 全自动控制头，管径≥2寸 |
| 3.5 | #加压泵 | 采用全自动变频加压泵 |
| 4 | 后级供水管路 |  |
| 4.1 | ★供水管路材质 | 无死腔设计，采用PEX或医用不锈钢管件 |
| 4.2 | #无死腔供水 | 配备无死腔小循环，含射流器及U型连接组件，且数量不少于50套（实际数量根据科室最终布局确定）。 |
| 4.3 | ★供水能力 | 水处理设备于1楼可供水至5楼，满足5楼透析机用水需求（水压高度20米），提供成功案例 |
| 4.4 | 取样口 | 管路末端安装取样口 |
| 5 | 水处理系统消毒 |  |
| 5.1 | ★消毒方式 | 全自动热消毒 |
| 5.2 | ★反渗透膜热消毒 | 一级、二级反渗透膜自动热消毒。 |
| 5.3 | ＃反渗透膜热消毒要求 | 升温降温均采用纯水进行，避免反渗透膜二次污染；降温时需采用非接触式热交换方式进行，避免常温水直接进入反渗透膜内进行降温，降温时长≤60分钟。。 |
| 5.4 | ★供水管路热消毒 | 全自动热消毒，管道末端水温≥80℃ |
| 5.5 | ＃加热方式 | 电磁加热，加热装置不与反渗水接触，防止加热水箱或储热水箱造成的细菌内毒素污染 |
| 6 | 其他功能 |  |
| 6.1 | ★自动运行功能 | 具有自动冲洗、自动消毒功能 |
| 6.2 | #应急供水功能 | 具有应急供水功能，可在不间断供水情况下完成一级独立运行，二级独立运行的切换，并在控制系统瘫痪情况下可采用手动应急供水。 |
| 6.3 | ＃自动冲洗功能 | 具备待机状态下，主机使用二级纯水自动定时冲洗反渗透膜及管道。（需提供注册检验报告及工作流程图） |
| 6.4 | #远程功能 | 具有远程监控功能。 |
| 6.5 | 报警及保护功能 | 声光报警包含，工作异常、停电、电机过流过热等。 |
| 6.6 | 漏水监测功能 | 具有漏水自动监测功能 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 免维修费，配件价格低于市场价 |
| 5 | 培训支持 | 设备安装调试含培训内容 |
| 6 | 维修响应 | 24小时随时响应；2小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 接到科室通知后30个工作日内 |
| 最高限价 | 150万元人民币 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。