## 1.掌上彩色多普勒超声诊断仪
“掌上彩色多普勒超声诊断仪”技术参数
数量： | 2台 | 最高限价：30万元
国别： | 国产 | 2022-JKMTDY-W1091
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 探头类型 | 电子相控阵探头
★2 | 物理/数字通道 | 32物理通道/64数字通道（附图）
3 | 阵元数 | 64阵元
#4 | 探头净重量/工作时间 | 探头净重：≤200g，内置锂电池，扫查工作时间＞1.5小时
#5 | 成像模式 | 成像模式：B，M，CFM，PDI，DPDI，PW（附图）
6 | 超声频率 | 超声频率：2-5Mhz，中心频率可视可调≥6种（附图）
7 | 图像帧频 | 二维帧频：全视野≥18cm，帧速≥30帧/秒；彩色帧频：全视野≥18cm，帧速≥15帧/秒（附图）
#8 | 测量功能 | 9.1 2D一般测量（距离、面积、周长、角度测量、内径狭窄比等）
9.2 M模式常规测量：距离、周期、心率、左心EF值、CO、SV等心功能测量
9.3 PW模式常规测量：心率、速度、时间、PI、RI、S/D比值、速度时间积分等
9 | 数据传输 | 数据以JPG、BMP、PNG、MP4、DICOM等多种格式保存，支持DICOM3.0传输。
★10 | 售后 | 整机免费质保3年

## 2.吞咽障碍治疗仪（神经肌肉刺激器）
“吞咽障碍治疗仪（神经肌肉刺激器）”技术参数
数量： | 5台 | 最高限价：32.5万元
国别： | 进口/国产 | 2022-JKMTDY-W1093
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 通道数量 | ≥2通道，≥4个电极，治疗强度可单独调节
★2 | 设备包含 | TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激和FES功能性电刺激疗法
3 | 电流类型 | 双相对称方波、双相不对称方波、单相方波
4 | 输出及调制模式 | 连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制、爆发式输出
5 | 电流强度 | 0-120mA，步进1MA
6 | 输出频率 | 1-150Hz，步进1Hz
7 | 输出脉宽 | 50-450μs，步进10μs
8 | 电流上升、下降时间 | 0-5000ms，步进100ms
9 | 脉冲持续时间 | 2-60s，步进1s
10 | 方便携带 | 便携手持式主机，可充电，中文操作界面
★11 | 多种模式选择 | 2+2模式，通道可独立控制并两两输出不同的电流。能同时治疗多个不同病症的患者，提高使用率及治疗效率
★12 | 处方编程模式 | 一定时间内分成4种治疗模式
13 | 分段式治疗 | 可多分段设定多种治疗模式
14 | 治疗处方 | ≥200个临床处方
15 | 个人使用处方 | 可自定义≥15个个人处方，所有处方均可添加至收藏夹
16 | 处方记忆功能 | 自动记录多种处方模式
★17 | 具有处方治疗图示功能 | 具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用
18 | 尺寸、重量、可充电电池 | 尺寸≤300×100×50mm；重量≤500g；可充电电池
★19 | 售后 | 整机免费质保3年

## 3.高清光学放大电子结肠镜
“高清光学放大电子结肠镜”技术参数
数量： | 1台 | 最高限价：49万元
国别： | 进口 | 2022-JKMTDY-W1103
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 基本要求 | 1.1 具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能）
★1.2 具备光学放大功能，便于观察黏膜微血管细节
★1.3 具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能，方便肠镜插入及操作优良的放大性能
★2 | 副送水功能 | 具备
★3 | 视野角 | 广角≥170°、长焦≥90°
4 | 视野方向 | 直视
5 | 景深 | 7-100mm（广角）、2-3mm（长焦）焦距范围可转换
6 | 先端部外径 | ≤13.2mm
7 | 插入部外径 | ≤12.8mm
8 | 弯曲部弯曲角度 | 上/下≥180°、左/右≥160°
9 | 有效长度 | ≥1330mm
10 | 全长 | ≥1680mm
11 | 钳子管道内径 | ≥3.7mm，最小可视距离距先端部3mm（广角）
★12 | 售后 | 整机免费质保3年