## 1.多功能转运监护仪
“多功能转运监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1155 |  | 数量：2
国别：国产 |  | 预算总额（万元）：10
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 整体要求 | ＃1.1 模块化插件式监护，具备FDA、CE、三类CFDA认证
★1.2 ≥12英寸医用级电容彩色触摸宽屏
1.3 显示器分辨率：1280 x 800像素
★1.4 屏幕显示波形通道数≥12，数字区≥4
1.5 主机：低功耗、无风扇设计、具备转运把手
1.6 具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储
＃1.7一键操作模式：同时具备触屏和旋钮操作
1.8 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节
1.9 分屏显示功能：同屏显示趋势图，不影响实时波形和数据的显示
＃1.10 存储功能：≥144小时趋势及图表回顾，≥60小时全息回顾功能
1.11 支持U盘导入导出配置
★1.12 具备RS-232 计算机串行输出， USB端口，附加显示连接器和网络端口
★1.13 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少100幅快照
★1.14 四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量
＃1.15 标配OxyCRG新生儿氧心呼吸图，快速反映新生儿生命体征变化
1.16 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：
1.17 大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离及转运途中观察
＃1.18 可选配独立可插拔一体式模块化设计热敏记录仪，采用软提手设计（提供模块样图证明）并标明记录纸安装方向提示，不占用插槽、即连即用， 具有报警自动触发记录打印功能，实现监护仪即时打印
1.18 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换
1.19 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置
2 | 监测功能 | ★2.1 标配参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温、双道有创压；
＃2.2 选配参数：EtCO2
3 | 心电监测 | 3.1 可选择3/5导联心电图监测；
★3.2 同步多导联心律失常分析≥4通道（提供技术白皮书证明）
＃3.3具备监测分析≥24种心律失常功能（提供技术白皮书证明）
3.4 起搏器监测功能：单腔或双腔
＃3.5 具有ST分析及≥144趋势图
★3.6 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节提供产品应用样图证明
3.7 自动实时的12导联ST段分析，按解剖部位分区显示ST段复合波和数值及其变化趋势图，可动态观察ST段变化趋势及心肌缺血定位。
3.8 心率测量范围：30-300bpm
3.9 扫描速度：12.5、25、50 mm/s
＃3.10 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿（提供产品注册证证明）
4 | 血氧饱和度监测 | ★4.1 抗运动干扰、防低灌注。
4.2 测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%，脉率：30~250bpm
4.3 软指套，直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒（提供使用说明书证明）
5 | 无创血压监测 | ＃5.1 测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，要求双管路袖带进行测量（提供产品应用样图证明）
5.2 测量模式：手动、自动、STAT自动序列定制模式
5.3 测量范围：收缩压:成人/儿童：30-290mmHg； 平均压:成人/儿童：20-260mmHg； 舒张压:成人/儿童：10-220mmHg；
＃5.4 主界面同屏显示≥6条测量记录，支持同步PR监测
6 | 呼吸监测 | 6.1 测量方法：阻抗法或CO2，呼吸来源自动识别
6.2 增益范围：0.1至 5 cm/Ω
6.3 检测导联：呼吸I、II导联识别，可检测胸式呼吸和腹式呼吸
★6.4 具备呼吸缓慢波形显示以分析不同呼吸形态，呼吸波形扫描速度6.25mm/s、 0.625mm/s可选
7 | 网络功能 | 7.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。标配网口，支持与中心监护工作站的数据传输。
7.2 巡回功能支持在CARESCAPE网络中，实现监护仪从一个床边无缝转换到另一个床边，患者数据自动同步
＃8 | 安全认证 | 8.1 具备UL安全检测实验室产品认证
8.2 主机经过CNAS认证实验室六面跌落测试，提供测试报告
★9 | 售后 | 9.1整机免费质保3年； 9.2在西安有注册的厂家售后服务分公司并提供工商资质证明

## 2.尿液分析仪+尿液有形成分分析仪
“尿液分析仪+尿液有形成分分析仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1251 |  | 数量：1
国别：国产 |  | 预算总金额（万元）：18
设备技术参数要求
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
尿液分析仪
★1 | 工作原理 | 利用反射光电比色法对尿试纸条进行分析
★2 | 检验项目 | 化学指标11项、12项、14项可选
3 | 管道系统全自动化 | 自动传送试纸条，自动吸样、淋样。可对密封样本管穿刺操作、吸样，无需开盖，避免污染。自动进行比色分析，自动回收试纸条并传送样本至尿液有形成分分析仪,组成流水线
#4 | 纸条仓容量 | ≧100条
5 | 标本处理 | 标本直接上机方式
#6 | 检测速度 | ≥120个样品/小时
7 | 数据接口 | 双向串口通讯，方便与镜检仪联机数据传输
尿液有型成分分析仪
★8 | 功能 | 对尿液所有有形成分能自动定性、定量分析并出具检验报告
9 | 工作原理 | 利用机器视觉识别技术，以数字成像自动形态学方法对尿中有形成份进行自动识别与分类计数
★10 | 检验项目 | 红细胞，白细胞，管型，上皮细胞，酵母菌，细菌，结晶，粘液丝等尿液中的有形成分
#11 | 数据分析 | 对异形红细胞形态学(红细胞位相)分析。并提供直方图及数据分析
12 | 检测准确率 | 检测准确率≥95%
#13 | 进样装置 | 标本自动混匀，轨道式自动进样
14 | 管路系统 | 样品自动混匀，正反向清洗计数池、可自动日常清洗、自动保养
15 | 样品量 | 最小≤2ml，吸入量≤0.5ml
16 | 样本处理 | 标本无需离心，直接上机。可对密封样本管穿刺操作、吸样，无需开盖，避免污染。对急诊样本优先处理
17 | 检测速度 | ≥50人份/小时
18 | 校准 | 可提供原厂或者第三方配套试剂，具有经国家批准的质控品和校准品，以验证产品的准确性
19 | 样本识别 | 具有样本自动识别功能，可后加装条码识别装置
#20 | 图文报告 | 可综合报告干化及有形成分计数结果，红细胞形态学曲线图，高低倍下实景图，图文并茂
21 | 联网功能 | 具备标准接口，可连接医院LIS系统和HIS系统
★22 | 售后 | 整机免费质保3年