## 1.注射泵
“注射泵”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1088 |  | 数量：5
国别： | 国产 | 预算总额（万元）：15
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
#1 | 注射精度 | 注射精度≤±1.8%
★2 | 速率范围 | 0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
3 | 预置输液总量范围 | 0.01-9999.99ml
★4 | 快进流速范围 | 0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
#5 | 可自动统计四种累计量 | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
★6 | 支持注射器规格 | 1ml、 2ml、5ml、10ml、20ml、50ml
★7 | 操作控制 | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
#8 | 输液器品牌识别 | 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌中文名称
9 | 注射模式 | ★9.1、≥8种
9.2、速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
★10 | 屏幕尺寸 | ≥3.5英寸彩色显示屏，触屏操作
11 | 操作界面 | 全中文软件操作界面
12 | 锁屏功能 | 支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调
13 | 药物库 | 支持药物库，可储存≥5000种药物信息
★14 | 药物色彩标识 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
#15 | 报警 | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示
★16 | 压力报警功能 | 具备≥10档可调
17 | 阻塞检测 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
#18 | 短阻塞重启 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
19 | 信息储存 | 可存储≥3500条的历史记录
20 | 电池工作时间 | 电池工作时间≥5小时@5ml/h
21 | 防异物及进液等级 | 防异物及进液等级IP33
★22 | 售后 | 整机免费质保五年

## 2.呼吸机
“呼吸机”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1177 |  | 数量：1
国别： | 进口 | 预算总额（万元）：26
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 基本要求 | 原装进口呼吸机
＃2 | 配置 | 配置一体化内置涡轮压缩机，用于转运及中心供气系统故障时提供供气
★3 | 操作及显示 | 中文操作界面，彩色触摸屏幕中文显示，屏幕不小于12英寸
＃4 | 氧电池 | 长效氧电池,工作时间大于5年
★5 | 通气模式 | IPPV、IPPVassist、SIMV、PSV、CPAP/PEEP、BIPAP（Bilevel）、VV+（Autoflow）、NIV
★6 | 最小潮气量 | ≤20ml
7 | 呼吸频率 | 2－80次/分
＃8 | 呼气末正压 | 0－45cmH2O
＃9 | 吸气峰流速 | 不小于250升/分
10 | 监测参数（一） | 潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力、PEEP，最小气道压、内源性PEEP
＃11 | 监测参数（二） | 吸入气体温度、吸入氧浓度
＃12 | 肺力学监测 | 实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C
13 | 监测的波形 | 压力－时间波形和流速－时间波形
＃14 | 特殊功能 | 具有呼吸机同步雾化功能及智能吸痰功能
★15 | 高流速氧疗 | 配置内置一体化高流速氧疗功能或外置的原装进口高流速氧疗仪器 (如果提供外置的仪器，则要求单独提供该产品的进口产品的进口产品注册证)
★16 | 售后服务 | 整机免费质保3年

## 3.高频电刀
“高频电刀”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1124 |  | 数量：3
国别： | 进口 | 预算总额（万元）：36
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 单极凝血峰值电压 | ≤9000伏
2 | 单极切割模式 | 模式≥3种，最大功率≥300W
＃3 | 单极接口 | 2组，每组含3个细孔，可同时插入2个单极电刀笔，不必使用转接头即可使用单极电刀笔，如一组插孔中含1个粗孔，则该组至少为4孔
＃4 | 工作频率 | ≥390KHz
5 | 单极凝血模式 | 模式≥2种，最大功率≥120W
6 | 工作频率 | 240-470KHz
7 | 双极模式 | 模式≥2种，最大功率≥70W
＃8 | 病人回路电极板接触质量监测系统 | 具备病人回路电极板接触质量监测系统,并有指示和报警，报警的同时自动停止输出。使用双回路负极板系统监测阻抗安全值下限5-10欧姆，上限130-140欧姆；术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40﹪初始阻抗时，主机报警并自动停止输出；使用单片式负极板时，监测阻抗>20欧姆时，指示灯报警，主机停止输出；在针对肥胖病人手术或者长时间手术、高功率设置等特殊手术中，可以提供负极板转换接头（提供型号）连接两块回路负极板分流，以保证负极板部位的安全
★9 | 配置 | 每台配负极板60个，每台配单双极脚控开关各1个
＃10 | 维保响应时间 | 8h内，维修周期<2周
★11 | 售后 | 整机免费质保5年

## 4.心电监护仪
“心电监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1180 |  | 数量：4
国别： | 进口 | 预算总额（万元）：14
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 品牌 | 整机原装进口：包括所带配件。
★2 | 操作方式 | 全屏幕触摸操作；
3 | 主机结构 | 主机显示一体化设计，整机无风扇设计；
4 | 显示器 | ≥8.4寸TFT医用级原装显示器，分辨率≥800X600；
5 | 监护模式 | 成人、儿童、新生儿专用监护模式
6 | 网络接口 | 可通过标准网络接口实现中央监护功能
7 | 心电 | ＃标配12导心电；心率：20～300，心律失常分析12导ST段分析
8 | 呼吸 | 呼吸监测功能:阻抗式呼吸测量.
9 | 血氧饱和度 | 9.1 标配抗低灌注，防运动血氧饱和度测量技术，配件为 软硅胶设计适合佩带，测量范围：0～100%，
★9.2 可监测灌注指数( Perf )显示
9.3 可配同品牌一次性血氧探头，保证测量数据准确性
12 | 无创血压 | 无创血压测量: 舒张压；收缩压；平均动脉压
13 | 显示界面 | 13.1 可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节
13.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警
13.3 需具备大字显示和分屏显示
13.4 需具备水平趋势图、波形及数字同屏幕显示功能
14 | 趋势 | 48小时数据趋势及图形趋势，最小时间间隔≤12秒
＃15 | 功能扩展 | 可升级双屏双控及网络信息功能，双屏双控功能，独立19寸彩色TFT医用显示器,中文界面,可与监护仪主机显示不同界面,通过触摸屏,鼠标,键盘独立操作，双屏显示所连接监护仪的监护数据、报警、趋势回顾等，自定义界面，通过网络连接实时访问HIS、PACS、LIS等检查数据
★16 | 售后 | 整机免费质保3年

## 5.多功能监护仪
“多功能监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1184 |  | 数量：3
国别： | 进口 | 预算总额（万元）：48
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 主机功能 | ★1.1 整机原装进口，模块化、插件式监护仪。采用金属外壳、无风扇设计。
＃1.2 共有≥5种科室软件包，各科室软件包均具备≥8套用户自定义情景模式，每套模式下可配置6种用户自定义显示页面。（提供工作界面截屏证明）
★1.3 显示屏：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作。
1.4 采用组合参数模块与单参数模块复合设计，可在开机状态下自由组合装卸，不影响其他监测.
＃1.5 同屏显示波形通道数≥8，参数窗口 ≥16。可自定义各参数波形颜色及数字位置，窗口大小可调节。
1.6 四级文字和三级声、光报警，提供≥10分钟报警趋势显示，报警可自动记录。
1.7 具有高清分屏显示功能，且分屏可独立操作，并具有文字、光报警提示。
1.8 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示长达72小时数字趋势。
＃1.9 具有屏幕快照功能，可存储≥400张长达15秒波形数据。（提供产品技术白皮书证明）
1.10 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、麻醉药物成分计算功能。
2 | 监测功能 | ★2.1 标配参数： ECG、心率、脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、呼吸、双部位体温、双部位有创压力。（所有标配参数可同屏显示）
＃2.2 扩展参数： SvO2混合静脉血氧饱和度、ScvO2中心静脉血氧饱和度、EtCO2呼吸末二氧化碳、Spirometry肺功能（呼吸力学）、Entropy熵指数、PiCCO2、BIS双频指数、EEG脑电、AFP听觉诱发电位、≥六部位IBP有创压力、≥四部位TEMP体温。（提供产品注册证证明）
3 | 心电监测 | ★3.1 心电导联：同步采集12导联心电波形，并出具报告；（提供第三方证明材料或白皮书）
3.2 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
＃3.3 具备同步多导联心律失常分析≥3导联功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。（提供技术白皮书证明）
＃3.4 12导联心电分析算法通过FDA认证（提供FDA认证证明）
3.5 具备房颤检测分析、自动识别、报警及房颤趋势图；
＃3.6 具备急性心肌缺血预测评分分析程序；（提供注册证证明）
3.7 具备性别特异性分析；（提供第三方认证的白皮书证明）
3.8 具备年龄特异性分析。（提供第三方认证的白皮书证明）
3.9 三级ECG滤波方式：监测滤波(0.5~40Hz)、ST滤波（0.05 to 30 Hz）、诊断滤波(0.05~150Hz)
＃3.10 自动实时的12导联ST段分析，按解剖部位分区显示ST段复合波和数值及其变化趋势图，可动态观察ST段变化趋势及心肌缺血定位；（提供产品应用截图证明）
#3.11 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节
4 | 无创血压监测 | ★4.1 测量技术： 采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，要求采用双管路袖带测量。（提供产品应用样图证明）
4.2 测量模式：手动、自动、连续。
4.3 测量范围：成人：25 ~ 260 mmHg 或大于此范围；儿童：25 ~ 190 mmHg 或大于此范围；新生儿：15 ~ 140 mmHg 或大于此范围。
5 | 脉搏血氧饱和度监测 | ★5.1 抗运动干扰、防低灌注。探头可用消毒液清洗浸泡消毒（提供说明书证明）
5.2 测量和显示范围：0 ~ 100 %；
★6 | 双有创压力与双体温 | 6.1 双体温要显示体温差（提供产品应用界面截图证明）
6.2 监测有创压力的同时可提供收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）等参数。（提供产品应用界面截图证明）
★7 | 配置 | 每台配儿童、成人无创袖带各2套（每套包括上、下肢）
★8 | 售后 | 8.1主机保修期3年； 8.2在西8安有注册的厂家售后服务分公司并提供工商资质证明。