医院涉及专机专用耗材（试剂）

设备技术参数会审表

| 设备名称 | 尿液分析仪（干化学） |
| --- | --- |
| 预算金额 | 4.00万人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 进行检验科尿液干化学基本成分分析。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 测量波长 | ≥3波长 |
| ★2 | 检测项目 | ≧14项，包括潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、葡萄糖（GLU）、亚硝酸盐（NIT）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（ALB）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca） |
| 3 | 检测速度 | ≧514标本/小时 |
| 4 | 准确度 | 检测结果与参考溶液标示值相差同向不超过一个量级；阳性参考溶液不出现阴性结果，阴性参考溶液不出现阳性结果 |
| 5 | 质控功能 | 具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品，可进行质控定值输入、质控测定和质控查询 |
| 6 | 报告功能 | 可选择报告半定量浓度或+/-系统，单位可选择常用单位制和国际单位制 |
| 7 | 存储容量 | 存储≥5000份化验单 |
| ★8 | 连接 | 免费与医院LIS系统连接 |
| ★9 | 软硬件配置清单 | 1.主机 1台 2.电源线 1根 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价 | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 质控品 | 180元/套 | 12套 | 2160元 |
| 合计 | 5*2160元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保5年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。