2022-JKMTDY-W1255

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 生理参数诱发诊断系统 |
| 设备数量 | 1 | ☑国产 □进口 |
| 设备最高投标限价 | 40万元 |
| 设备技术参数要求 |
| **序号** | **指标名称** | **技术参数** |
| **1** | 吸吮压力显示范围 | 0kPa～30kPa |
| **2** | 分辨率 | 压力分辨率0.01kPa，时间分辨率1s |
| **3** | 吸吮压力测量误差 | ±1kPa |
| **4** | 连接导管尺寸 | 长度≥150mm，内径≤3mm |
| **★5** | 程序多样化 | 可根据需求更改，定制多种染色程序 |
| **6** | 吸吮压力监测参数 | 包括:实时吸吮压力(KPa)、最大吸吮压力(KPa)、平均吸吮压力(KPa)、吸吮持续时间(s)、吸吮间隔时间(s)、吸吮频率(次/min) |
| **7** | 无线通讯 | 以Wi-Fi形式与主机通讯，可在10米内直线传输。 |
| **8** | 软件功能 | 应在工作界面，点击“设置”按键，显示软件完整版本信息。软件应能实现保存、读出及输出功能。 |
| **★9** | 配置 | 电脑一台，打印机一台，台车一台 |
| **★10** | 局域网 | 公司负责安装局域网及终身质保网路通畅 |
| **★11** | 售后 | 整机免费质保5年 |
| 试剂技术参数要求 |
| **序号** | **指标名称** | **技术要求** |
| **1** | 耗材名称 | 测压套件 |
| **#2** | 资质要求 | 具有国家医疗器械注册证 |
| **★3** | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |
| **★4** | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 5 | 年使用量 | 约220万元人民币。 |

2022-JKMTDY-W1103

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 高清光学放大电子结肠镜 |
| 数量 | 1 | □国产 ☑进口 |
| 设备最高投标限价 | 49万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **1** | 基本要求 | 1.1 具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能） |
| ★1.2 具备光学放大功能，便于观察黏膜微血管细节 |
| ★1.3 具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能，方便肠镜插入及操作优良的放大性能 |
| **★2** | 副送水功能 | 具备 |
| **★3** | 视野角 | 广角≥170°、长焦≥90° |
| **4** | 视野方向 | 直视 |
| **5** | 景深 | 7-100mm（广角）、2-3mm（长焦）焦距范围可转换 |
| **6** | 先端部外径 | ≤13.2mm |
| **7** | 插入部外径 | ≤12.8mm |
| **8** | 弯曲部弯曲角度 | 上/下≥180°、左/右≥160° |
| **9** | 有效长度 | ≥1330mm |
| **10** | 全长 | ≥1680mm |
| **11** | 钳子管道内径 | ≥3.7mm，最小可视距离距先端部3mm（广角） |
| **★12** | 兼容性 | 与奥林巴斯290主机兼容 |
| **★13** | 售后 | 整机免费质保3年 |

2022-JKMTDY-W5062

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 数量 | 1 | ☑国产 □进口 |
| 设备最高投标限价 | 10万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **1** | 主机 | 15英寸超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器，角度可调；主机重量6.5 kg（含电池）；主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用； |
| **2** | 分辨率 | 超宽频变频探头：基波5种，谐波5种，彩色多普勒3种，PW3种;二维增益调节范围≥200dB,动态范围≥200dB, 最大探测深度≥30cm；空间复合成像，≥4级可调，支持9线空间复合；具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式； |
| **3** | 腹部凸阵探头 | 探头频率：1.0-7.0MHz |
| **4** | 浅表线阵探头 | 探头频率：4.0-16.0MHz |
| **★5** | 兼容性 | 可与科室自行研发的“超声图像智能识别盒”兼容使用 |
| **★6** | 质保 | 整机免费质保三年 |

2022-JKMTDY-F5054

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 拆装Agila悬臂式吊塔 |
| 数量 | 1 | ☑国产 □进口 |
| 设备最高投标限价 | 16万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 资质 | 提供原品牌吊塔厂家授权书， |
| 2 | 拆除要求 | 由原品牌吊塔厂家安装人员拆除传染科的9套吊塔及原有预埋件和法兰盘。 |
| 3 | 安装要求 | 由原品牌吊塔厂家安装人员与科室确认新的安装位置，安装吊塔预埋件及法兰盘。 |
| 4 | 安装要求 | 由原品牌吊塔厂家安装人员在新的安装位置安装原有8套吊塔并连接气电 |
| 5 | 安装要求 | 由原品牌吊塔厂家安装人员调试吊塔，调试合格后通知科室开始使用 |

2022-JKMTDY-W5066

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 野战快速检验背囊 |
| 数量 | 2 | ☑国产 □进口 |
| 设备最高投标限价 | 18万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **★1** | 电解质检测 | 检测项目：Na+、K+、Ca+、Cl- |
| **★2** | 血糖检测 | 检测项目：血糖检测速度：≤10秒/次 |
| **★3** | 血红蛋白检测 | 检测项目：血红蛋白 |
| **#4** | 血氧饱和度检测 | 检测项目：血氧饱和度 |
| **★5** | 尿液检测 | 检测项目：GLU(葡萄糖)，PRO(蛋白质)，BIL(胆红素)，URO(尿胆原)，PH(pH)，S.G.(比重)，BLD(隐血)，KET(酮体)，NIT(亚硝酸盐)，LEU(白细胞)，CRE(肌酐)，ALB(白蛋白) |
| **#6** | 快速血压检测 | 检测项目：血压、脉搏 |
| **★7** | 血型鉴定 | 检测项目：ABO、RhD 血型采用快速鉴定卡，裸眼识别，可由非专业人士就地操作 |
| **#8** | 背囊重量 | ≤15kg |
| **★9** | 配置 | 随机配100人份试剂 |
| **★10** | 售后 | 整机免费质保3年 |