## 一、技术要求

关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理），一般技术指标参数不作标记。报价方须提供技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表或检测机构出具的检测报告等）。

| 设备名称 | 大容量高压灭菌锅 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W3463 |
| 设备最高限价 | 40万元 |
| 设备数量 | 1台 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 对动物饲料、动物垫料、饮用水、笼盒、饲养员服装、器皿、生物制品、金属制品等物品进行灭菌处理。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 灭菌器主体 | 1个 |
| 2 | 密封门 | 2个 |
| 3 | 灭菌器维护结构严密性结构 | 1套 |
| 4 | 压力表 | 4个 |
| 5 | 主控制器 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★安装方式 | 地上安装，包含现场电源、给水、排水点到灭菌器安装位置间的电缆、上下水管路铺设及连接，现场砸墙及恢复。 |
| 2 | ★容积，外形尺寸 | 容积≥660L；外形尺寸(深宽高)≤1600×1400×2100mm。 |
| 3 | 蒸汽发生器 | 内置电加热蒸汽发生器。 |
| 4 | #主体结构 | 环形加强筋结构；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命≥10年（20000次灭菌循环），提供产品质量证明书相关页面截图证明。 |
| 5 | 焊接工艺 | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，提供主体焊接照片及焊接设备的采购合同证明。 |
| 6 | #密封门 | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥10个，双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁；需保证在灭菌内室压力大于10pa后密封门无法打开，具有权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书做以证明。 |
| 7 | #设计压力 | 夹套设计压力：≥0.3 Mpa，耐压试验压力≥0.52Mpa；内室（壳程）设计压力：≥0.3 Mpa，耐压试验压力≥0.39Mpa；设计温度：≥144℃，提供产品质量证明书相关页面截图证明。 |
| 8 | 权限管理 | 管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行。 |
| 9 | 记录方式 | 灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数。 |
| 10 | #灭菌器维护结构严密性 | 设备自带隔离密封装置，以保证设备前后区域严格的隔离密封，同时可防止设备震动造成密封不严而导致密封的泄露，此密封结构可保证当内部压力升到500pa后，20分钟内自然衰减的气压小于250pa，具有第三方的测试报告及灭菌器维护结构的照片。 |
| 11 | #程序选择 | 设备应有但不局限于饲料灭菌、塑料物品灭菌、金属物品灭菌、织物灭菌、开口容器液体灭菌、固体废弃物灭菌、垫料灭菌、塑料物品灭菌、快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义等程序，应提供程序选择及运行界面照片。 |
| 12 | ★脉动次数 | 脉动阶段为跨压脉动（提供相关证明材料）。 |
| 13 | ★换热装置 | 板式换热器。 |
| 14 | 降噪系统 | 带有节水降噪装置。 |
| 15 | ★水回收装置 | 带有换热器冷凝水回收系统。 |
| 16 | ★密封圈 | 高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，非门板内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供密封胶圈、压缩气管路照片证明 |
| 17 | 控制系统 |  |
| 17.1 | 触摸屏 | 64K真彩触摸屏，不小于7寸，分辨率≥800 × 480。 |
| 17.2 | 传输 | 运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 |
| 17.3 | 功能 | 灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。 |
| 17.4 | 报警提示 | 整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示 |
| 17.5 | 控制系统 | 控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能 |
| 18 | #灭菌效果 | 需保证在灭菌温度≥121度情况下，对装有垫料的IVC笼盒的灭菌效果达到无菌水平，设备具有第三方机构出具的对IVC笼盒的灭菌效果检测报告。 |
| 19 | 气动阀门 | 国际知名品牌气动阀，提供报关单证明； |
| 20 | #抽空装置 | 国际知名品牌单极直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距； |
| 21 | #厂家要求 | 投标品牌应为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485、ASME、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）资质，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），所有证件上的公司名称应与投标产品品牌相一致，提供相应证件证明。 |
| 22 | 专利证明 | 设备应有相应的专利证明其先进性，提供相关专利证明。 |
| 23 | 专业设计人员 | 从事本项目的专业设计人员具有中级工程师以上职业资格，需提供相应的证书证明。 |
| 24 | #生产厂家获得奖项 | 生产厂家应为国家认定企业技术中心，获得过全国百佳质量诚信标杆企业。 |

功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。