| 项目名称 | 生物学X射线辐照仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 300万元 | 数量/计量单位 | 1 套 |
| 是否进口 | 否 |
| 设备功能要求 |
| 生物学X射线辐照仪是通过精确控制的X射线，对于实验动物进行X射线辐照的设备。它作为DNA损伤、细胞诱变、饲养层细胞制备、灭活、肿瘤治疗等研究的重要工具，应用领域包括小动物辐照、饲养层细胞制备、骨髓消融与移植、放疗剂量研究、移植免疫、免疫抑制治疗、细胞凋亡或老化、抗辐射研究、诱变育种、抗辐射药物、辐射增敏药物研究等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 生物X射线辐照仪 | 1 | 台 |
| 2 | 高压发生器 | 1 | 台 |
| 3 | 冷却系统 | 1 | 套 |
| 4 | 电脑工作站 | 1 | 套 |
| 5 | 成像软件系统 | 1 | 套 |
| 6 | 个人剂量报警仪 | 2 | 套 |
| 7 | 实时环境辐射剂量监测仪及辐射报警系统 | 1 | 套 |
| 8 | 个人防护装具器材 | 2 | 套 |
| 9 | 稳压电源 | 1 | 个 |
| 10 | 小鼠饼笼 | 1 | 套 |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★生物学X射线辐照仪箱体 | 辐射安全：铅屏蔽箱体，设备自防护，设备最大功率运行时，距离设备任意表面10cm处剂量率≤0.5μSv/h；仪器具备门机连锁，紧急停止按钮和警示灯，确保使用安全性； 操作室内部尺寸：≥980mm（高）×1050mm（宽）×720mm（深） |
| 2 | X射线球管 | #最大电压：≥225kV； 最大电流：≥20 mA； 最大功率：≥4500W； #球管寿命：≥2500h； ★焦点尺寸：双焦点，焦点尺寸：d=1.2/5.5mm； X射线辐射角度：≥40°； 球管铍窗厚度：≥2mm，可添加铝、铜滤波片最优化射束能量 |
| 3 | 平板探测器 | 像素数：≥1344px×1344px； ★像素尺寸：≤154μm； 有效成像面积：≥20cm*20cm |
| 4 | #电动载物台 | 配有电动四维运动载物台，分别可在X轴、Y轴和Z轴方向运动，同时能够围绕Z轴360°旋转。单轴行程不小于30mm，旋转轴最高转速不小于20°/s |
| 5 | ★图像采集系统 | 成像功能：具备二维X光成像、连续二维成像功能； 图像分辨率：≤150μm； 标准扫描辐射剂量：≤5mGy |
| 6 | 辐照系统 | 照射距离：不小于10cm-40cm； 辐照视野：直径不小于1cm-25cm； #射束限光筒：长度不低于 160mm，不少于 8 个射束准直器，照射直径范围至少包含 1.5mm~20mm，实现对毫米级别小靶区照射； 辐照时间：不小于1-9999秒，辐照时间可自定义； 剂量率范围：不小于0.01-100 Gy/min； #剂量均一性：配备辐照均整器，实现辐照剂量均匀性≥95%； ★射线源照射角度：具备射线源照射角度调整导轨，可调整射线源照射角度至少包含0°和90°； #控制系统：配置独立电脑工作站，通过电脑软件控制和操作设备，对辐照过程进行智能操作和监控； #激光定位系统：配备正交激光定位系统，定位精度≤0.5mm； #辐照屏蔽功能：在辐照过程中具备对平板探测器保护功能 |
| 7 | 冷却系统 | 配备独立的自循环冷却系统，冷却额定功率：≥3000W |
| 8 | 辐照计划系统 | #靶区勾画：具备小鼠靶区和器官勾画功能，器官勾画具有自动预测功能； #剂量计算：具备基于GPU加速蒙特卡罗剂量计算功能，单个治疗计划剂量计算时间＜30s； ★剂量评估：具备辐照计划评估功能，至少包含二维剂量评估功能和剂量体积直方图评估功能 |
| 9 | ★可升级功能 | 可升级增加三维光学成像功能以及Flash放疗功能 |
| 10 | X线辐照剂量检测仪 | 手持式，检测射线要求大于25 KeV的γ和X射线，测量范围：0-50μSv/h |
| 11 | 个人剂量报警仪 | 能量范围：40Kev～5.0Mev，剂量率：0.001 μSv/h～9999.99mSv/h，相对基本误差：≤±5% |
| 12 | 实时环境辐射剂量监测仪及辐射报警系统 | 仪器外部和内部环境检测，测量范围：0.01～10000 uSv/h，探测器：GM计数器，能量范围：40KeV～3MeV，大尺寸LCD显示屏，单位显示μSv/h，mR/h，外接声光报警装置 |
| 13 | 个人防护装具器材 | 0.35mmPb铅防护服，含面罩、眼镜、围脖，样式为裙式，两套 |
| 14 | 稳压电源 | 输出电压：380V，频率：50/60Hz |
| 15 | 小鼠饼笼 | 可满足同时辐照12只小鼠，并且小鼠独立安置互不干扰。 |
| 16 | ★资质 | 需具备国家X射线装置的辐射安全许可证，官网可查 |
| 17 | OEM服务 | 可根据用户需求，增加定制性服务 |
| 18 | ★第三方检测报告 | 交货前需提供第三方检测报告，明确设备辐照安全性 |
| 19 | #服务人员要求 | 经过X光管厂家的专业培训过，熟悉X射线源的维护、维修和更换，有厂家培训证书 |
| 经济要求 |
| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
| 1 | 采购项目概况 | 动物辐照仪是通过精确控制的X射线，对于实验动物进行X射线辐照的设备 |
| 2 | 预算安排 | 300万元 |
| 3 | 采购数量 | 1套 |
| 4 | 交货时间 | 签订正式合同后60个工作日内交货并安装调试完毕 |
| 5 | 交货地点 | 陕西省西安市新城区 |
| 6 | 交货方式 | 由中标供应商负责免费配送、安装、调试、培训等 |
| 7 | 包装运输 | 须采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，包装物由中标方免费提供，运输应保障到货后仪器设备的完整性 |
| 8 | 专用工具 | 如有专用工具，须提供 |
| 9 | 备品备件 | 如有备品备件，中标单位维修点需备有相同品牌设备及零件的备品备件，须提供不少于5年的供应周期 |
| 10 | 质量保证 | 货物必须是全新的，符合国家标准的工艺材料制造，严格按照参数提供设备仪器和配件，安装调试后能够达到使用要求，根据场地实际情况布局设计，仪器设备运转稳定 |
| 11 | 售后服务 | 自验收之日起算，提供为期3年的质保期，质保期内免费保修。质保期内每年进行至少4次的维护保养，确保仪器的使用寿命。需提供7天×24小时响应，自接到用户报修后，1小时内响应，3小时内给出初步解决方案，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复。投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购人有权向中标人追偿。质保期满，负责产品终身维修，12个月内只收取零配件的成本费用，12个月以后收取零配件成本费和人工费。 |
| 12 | 培训支持 | 中标方无偿培训甲方负责设备人员，主要内容包括但不限于设备的基本结构、性能，主要部件构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况处理、基本使用操作等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。培训人员包括：甲方仪器操作人员、仪器使用人员以及设备管理人员、设备科维修人员等，合计不少于6人。培训达到技能要求：①仪器设备的正常使用；②软件使用；③突发状况的应急处理；中标方需负责对甲方使用科室进行现场使用培训，后续接收甲方使用科室电话咨询，确保科室能独立、正确使用。培训期限：安装调试完毕后30个工作日内完成培训； |
| 13 | 付款条件 | 本项目无预付货款，待签订合同、货物交付、验收合格后，乙方先期向医院支付5%合同金额作为质保金。待乙方将发票、货物接收单、合同等相关材料送交给需求方，需求方审核无误后，按照合同约定协调财务部门向乙方支付合同总金额100%（具体以财务结算部门要求为准）。 |
| 14 | 报价要求 | 中标方以人民币报价，报价不高于预算价格，包含本项目中必须产生的所有费用，包含但不局限于代理服务、运输、安装、管理、维护以及场地布置等费用。在合同履行时，采购方将不予支付该报价之外任何额外费用。 |
| 15 | 保密和专利 | 投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。 |
| 实施建议 |
| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
| 1 | 合同履约要求 | 中标方提供设备的各项技术指标必须达到技术文件规定要求，且与投标文件明确的设备名称、型号、数量、技术参数和价格一致；设备是全新、未曾使用过的 |
| 2 | 安全保密措施 | 报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控，同时，报价方保证不向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料设置。 |