|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | | 耳夹式血氧饱和度监测仪 | | | |
| 数量 | | | 3个 | 是否进口 | 🞎是 🗹否 | |
| 单项最高限价 | | | 0.30万元人民币 | | | |
| **功能要求** | | | | | | |
| 用于对血氧饱和度及脉率进行非侵入性监测。小巧便携，无痛监测，高清LCD柔和光线。可同步监测数据输出，具有语音提示功能。 | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | **数量** | |
| 1 | | 监测仪 | | | 1台 | |
| 2 | | 监测夹头线 | | | 1根 | |
| **技术参数要求** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | |
| 1 | 产品尺寸 | | ≤60\*130\*30mm | | |
| 2 | 重量 | | ≤300g(全配置,含电池) | | |
| 3 | 显示屏 | | 液晶显示屏；分辨率大于等于 320\*240 | | |
| 4 | 监测模式 | | 成人模式 | | |
| 5 | ★血氧饱和度规格 | | 测量范围：0-100%  分辨率：1%  精确度：±2%（70-100%，成人，非运动状态）；±3%（70-100%，运动状态） | | |
| 6 | ★脉率规格 | | 测量范围：18-250bpm  分辨率：1bpm  精度：±3bpm（非运动状态）；±5bpm（运动状态） | | |
| 7 | ★数据存储 | | 连续监护模式：96h数据  点测模式：4000条数据 | | |
| 8 | 电池规格 | | 使用碱性电池或锂电池 | | |
| 9 | 数据导出 | | 支持数据导出 | | |
| 10 | 扬声器 | | 发出报警声音（45～85dB）、按键声音  支持 PITCH TONE 和多级音量功能  报警声音符合 IEC 60601-1-8 标准的要求 | | |
| 售后服务要求 | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 设备保修以到货安装验收合格后之日起计算，保修期≥3年。 | | |
| 2 | 收费标准 | | 质保期外配件及维修价格，卖方须提供常用备件、易损件、选配件清单及报价，报价不高于市场报价的75%。 | | |
| 3 | 培训支持 | | 供方为需方的操作人员免费提供现场操作培训和维修维护技术培训。 | | |
| 4 | 维修响应 | | 维修响应时间≤4小时，接报修后24小时内工程师到场；48小时内解除故障（不可抗力除外），特殊情况下提供备用机。提供免费保修电话，卖方在保修期内至少每半年免费进行一次状态检测。 | | |
| 5 | 到货时间 | | 合同签订后120天内。 | | |