| 设备名称 |  | 双通道全细胞记录系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| 可采集到生物信号 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 放大器、数模转换器、软件、电动微操、防震台、细胞浴槽、显微镜部分等 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 放大器 |  | 1.双探头膜片钳放大器用于细胞内和细胞外记录、膜片钳记录(全细胞、巨膜片、游离膜片)、 ★2.电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。 3.膜片钳放大器为计算机控制，可在Windows98/ME/2000/XP/WIN7和苹果机Macintosh OS X（10.2版或更高）的操作平台上运行 |  |
| 2 | 数模转换器 |  | ＃1.独立于放大器的一款设备 2、16位高分辨率，低噪音转换器 |  |
| 3 | 软件 |  | ★1.分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁 ＃2.膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻Ra和膜电容 3.可通过membrane test功能检测并指导整个膜片技术的操作过程，并给出瞬间封接以及膜反应的参数。 ★4.集采样、分析功能于一体。 |  |
| 4 | 电动微操 |  | ★1.独立的全程压电控制，有连续和步进两种移动模式。 四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 ＃2.锂电池供电，避免交流电带来的干扰。 行程：X、Y、Z和斜线移动距离大于19mm。 ★3.最大移动速度约5mm/sec。复杂运动可编程实现。高分辩率为5nm/步。 4.尽可能实现零漂移现象，具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。 |  |
| 5 | 显微镜 |  | ★1. 研究级正置红外显微镜，适于近红外深层观察，可作红外微分干涉观察，整机原装进口； ★2. 光学系统：UIS无限远校正光学系统； 3. 观察镜筒：宽视野三目正像镜筒，倾角为30°； 4. 照明装置：≥100瓦近红外卤素光源，接配外接直流电，避免电磁干扰。另配外置光源亮度调节钮，调节方便； ★5. 物镜：红外专用长工作距离水浸式物镜，保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； 5X（N.A. 0.1，W.D. 20.0） 40X（N.A. 0.8，W.D. 3.3） 7. 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22； 8. 物镜转换器：摆动式双物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡； ★9. 聚光镜：长工作距离微分干涉聚光镜，N.A.≥1.1； ＃10. 独立的滤色镜转盘, 方便明场、DIC和红外的观察方式转换； ★11. 配备900纳米波长控制片，适用于脑片或组织的观察； 12. 配置相应的微分干涉光学部件； ★13. 荧光照明装置：配备双光口，可同时引入两束不同光源；U\B\G三色荧光激发块。 ＃14.具有红外摄像系统 |  |
| 6 | 隔离器 |  | - ★提供输入电压范围5-10V - #可使用两台隔离器，输出双相刺激脉冲 |  |
| 7 | 防震台 |  | 用于普通电生理、膜片钳、细胞注射、光学、激光共聚焦显微镜等各种需要防震的实验中 1.台面厚度： 100mm ★2.台面尺寸： 750 x 1200mm |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。