| 设备名称 | 流式细胞仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 □ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主机 | 整机原装进口，需提供进口厂家所在国家的原产地证明。 |
| 2 | ＃激光器光源 | 双激光及以上配置，至少包含488nm进口全固体激光器及640nm进口全固体激光器，可根据客户需要定制或升级。 |
| 3 | ＃激光器要求 | 国际顶级激光器供应商，所有激光器都带TEC温控功能，避免温度变化带来的能量波动和激光光斑漂移，无需强力风冷，噪音低，低功耗，高稳定性，免维护，使用寿命≥20000个小时。 |
| 4 | ★荧光通道 | 共8个检测参数含2个散射光通道及6个荧光通道，蓝光通道：FITC, PE, PerCP 或PerCP-Cy5.5, PE-Cy7(530, 585, 675, 780 nm)；红光通道：APC, APC-Cy7 (675, 780 nm) |
| 5 | ★探测器类型 | 高灵敏度全数字化PMT，高浓度样本无漏检、无死时间 |
| 6 | ＃原机升级 | 原机可升级至三激光十三色，升级后的十三色组合为蓝激光5色－红激光2色－紫激光6色，以保证最大的荧光染料兼容性 |
| 7 | 信号处理 | 24-位动态范围(无需PMT增益电压调节)，32位浮点解析度 |
| 8 | ＃增益电压调节 | 有默认免调及手动可调两种方式 |
| 9 | 荧光补偿 | 离线、在线荧光自动及手动补偿三种 |
| 10 | 补偿方式 | 矩阵补偿、快速补偿、自动补偿。自动补偿一键设置，自动计算荧光补偿矩阵，避免手工补偿误差；快速补偿通过拖动补偿条快速调节荧光通道间的补偿系数，直观显示补偿结果，确保数据分析准确可靠，避免繁琐的人为补偿矩阵系数调节 |
| 11 | ＃分析速度 | 样本分析速度：≥32,000事件/秒 |
| 12 | ＃分辨率 | 全峰宽变异系数CV<2.5% |
| 13 | ★灵敏度 | 荧光检测灵敏度（MESF）：FITC<60,PE<60 |
| 14 | ＃上样方式 | 上样方式：精密步进式注射泵上样，精密控制上样体积，免微球实现精确的绝对计数，绝对计数的误差<±8%；可提供更大驱动压力，不易堵管；高精度压力传感器实时监测流速，液路防堵报警 |
| 15 | ＃交叉污染率 | <0.15% |
| 16 | ＃清洗维护 | 一键开关机，自动清洗消毒系统，开关机及换样时可选自动启动清洗流程，无需手动设置及操作； |
| 17 | ＃可升级性 | 可选配自动加样器：兼容各种上样管，实现24管、40管及6/24/96孔板的高速上样，满足客户高通量检测需求 |
| 18 | 质控 | 可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能 |
| 19 | 分析控制软件 | 标配中英文版本软件自由切换，具细胞周期自动拟合功能 |