| 设备名称 | 单通道膜片钳系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 可采集到生物信号 |
| 软硬件配置清单 |
| 放大器、数模转换器、软件、电动微操、防震台、给药系统、细胞浴槽、仪器柜、工作站等 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 放大器 | 1、单探头膜片钳放大器用于细胞内和细胞外记录、膜片钳记录(全细胞、巨膜片、游离膜片)、电流测定法/伏安法、离子选择电极的测量、人工脂双层记录 2、电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。 3、膜片钳放大器为计算机控制，可在Windows98/ME/2000/XP/WIN7和苹果机Macintosh OS X（10.2版或更高）的操作平台上运行 |
| 2 | 数模转换器 | 独立于放大器的一款设备 |
| 3 | 软件 | 1.*分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁 2膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻Ra和膜电容 3可通过membrane test功能检测并指导整个膜片技术的操作过程，并给出瞬间封接以及膜反应的参数。 4集采样、分析功能于一体。 |
| 4 | 电动微操 | 1、全程电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 2、LCD显示X、Y、Z的位置及移动速度。 3、行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm。 4、最大移动速度：2.0mm/sec。 5、分辩率有6个档次（μm/步）：0.0625、0.125、0.25、0.5、1.0、2.0。 6、漂移：最大1-2μm/hr。 7、具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。 |
| 5 | 细胞浴槽 | 可用于组织切片和盖玻片细胞培养 1、浴槽内液体体积小，便于快速液体交换 2、显微镜适配器匹配 |
| 6 | 红外相机 | 1. ★有效像素（2048（H）×2048（V））整机原装进口； 2. ★芯片：科研级SCMOS芯片 FL-400 3. 满井容量（30000 electrons） 4. 暗电流（0.6e/pixel/s） 5. 读出噪声（0.9 electrons(median), 1.5 electrons(rms)） 6. ★动态范围（33000:1） 7. 量子效率（>70%（600nm），>45%（200nm~750nm）） 8. 满幅成像速度（30fps） 9. ★最快成像速度（25000fps，512（H）×8（V）） 10. ★制冷温度（至10℃（空气制冷，环境温度：25℃）） 11. 输出模式：具有Light sheet输出模式 12. Trigger in : 边沿触发、电平触发，支持同步读出及启动触发 i. 触发延时可调：调整范围：0~10us，幅度：10us 13. Trigger out: 3个可编程信号发生通道 14. 数模转换位数（16bit） 15. ★数据接口（USB 3.0） 16. 相机接口（C-mount） |
| 7 | 显微镜 | 1、 研究级正置红外显微镜，适于近红外深层观察，可作红外微分干涉观察，整机原装进口； 2、 光学系统：UIS无限远校正光学系统； 3、 观察镜筒：宽视野三目正像镜筒，倾角为30°； 4、 照明装置：≥100瓦近红外卤素光源，接配外接直流电，避免电磁干扰。另配外置光源亮度调节钮，调节方便； 5、 物镜：红外专用长工作距离水浸式物镜，保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； 5X（N.A. 0.1，W.D. 20.0） 40X（N.A. 0.8，W.D. 3.3） 6、 粗、微调同轴调焦，置于机身前端，方便实验中调焦。附设前置粗调限位装置； 7、 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22； 8、 物镜转换器：摆动式双物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡； 9、 聚光镜：长工作距离微分干涉聚光镜，N.A.≥1.1； 10、 独立的滤色镜转盘, 方便明场、DIC和红外的观察方式转换； ★11、配备900纳米波长控制片，适用于脑片或组织的观察； 12、配置相应的微分干涉光学部件； ★13、荧光照明装置：配备双光口，可同时引入两束不同光源；U\B\G三色荧光激发块。 |
| 8 | 防震台 | 用于普通电生理、膜片钳、细胞注射、光学、激光共聚焦显微镜等各种需要防震的实验中 1、台面厚度： 100mm 2、台面尺寸： 750 x 1200mm |
| 9 | 刺激器 | 1、八道独立的电刺激器，可重复输出，可单、双和串刺激输出。 2、可单相、双相和斜波输出。 3、各通道可单独输出或组合输出，产生复杂的输出模式。 4、可用一些通道给标本刺激，另一些通道触发示波器、计算机等。 5、单脉冲/串脉冲之间的时间间隔范围很大：40μs-3,999 s。 |

技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。