| 设备名称 | 小动物净化饲养系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | █国产 □ 进口 |
| 技 术 参 数 | 1：独立饲养系统：1套 1.1主机：双风机结构，进口品牌，彩色触摸屏，显示风速、压差等参数 1.2不锈钢笼架采用304材质，机器人焊接，牢靠美观， 1.3笼盒采用PPSU材质，笼盒尺寸：410x163x182mm，外置饮水瓶 2：SPF级净化灭菌器，1台 2.1主体316L不锈钢，设计年限10年， 2.2容积240L，双扉，自带内置蒸汽发生器 2.3西门子PLC及触摸屏，实验动物专用灭菌程序，方便操作 3：普通不锈钢笼具：1套 3.1笼架：优质304不锈钢，机器人焊接，美观牢靠，尺寸定制 3.2通用小鼠笼盒，尺寸290x180x160mm，24个 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | IVC主机 | 、★电源供应为220V/50 Hz，功率应≤350W，主机外罩材质应为304不锈钢拉丝板，板厚≥1.2mm；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤290mm 、应采用低噪音国际知名品牌离心风机，双风机结构 、应为国际知名品牌控制器、彩色触摸屏，中文操作界面，应能实时显示笼盒压差及换气次数等信息 、应有国际知名品牌风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值 、＃换气次数应≥40次/h，运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 6、★进风箱、排风箱处应至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度应不低于ISO5级，应提供高效过滤器的检测报告。 7、设备应预留RS485型通讯接口，可选配远程监控报警管理系统或手机短信报警系统。 |
| 2 | IVC笼架 | 1、两个64笼位不锈钢单面笼架 2、＃笼架材质为优质304不锈钢，耐酸耐腐蚀 3、笼架的纵向和横向位置，应带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字，。 4、在笼架上应有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位。 |
| 3 | IVC笼盒 | 1：数量128个，笼盒尺寸≥410×160×195mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求 2、＃笼盒应采用聚砜PSU全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250/350次不变形。 3、应为外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，聚砜PSU，严禁使用回收料。 4、★笼盒网架应为304不锈钢材质或更优材质，应为整体式网架结构。 5、★笼盒顶部应设有压紧式生命窗与外界直接相连通，不可带密封盖，面积≥60cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 |
| 4 | 灭菌器主体 | 1、★主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命10年； 2、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接，焊缝可靠美观 3、★设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃， |
| 5 | 灭菌器机动门 | ★双扉， 密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥7个，双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离 |
| 6 | 灭菌器控制系统 | 1、PLC:国际知名品牌，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 触摸屏：国际知名品牌，彩色触摸屏人机操作界面，灭菌参数可根据需要自行设定，屏幕颜色：64K真彩触摸屏； 屏幕尺寸：7寸；分辨率：分辨率为800 × 480； 2、控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护功能 |
| 7 | 灭菌器程序 | ★1、设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示； |
| 8 | 管路系统及核心配件 | 1、＃气动阀门：国际知名品牌气动阀，运行400万次无故障； 2、抽空装置：国际知名品牌，连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距； 3、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。 4、降噪系统：带有节水降噪装置； 5、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源； 6、管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理； |
| 9 | 制造商资质要求 | ★投标品牌应为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485、ASME、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）和中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）资质，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证） |
| 10 | 不锈钢笼具 | 1、＃笼架：优质304不锈钢，机器人焊接，美观牢靠，尺寸定制 2、通用小鼠笼盒，尺寸290x180x160mm，24个 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。