| 设备名称 | 大容量液氮存储系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █ 进口 |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |
| 1 | ★罐内温度 |  | -180至-196摄氏度 |
| 2 | ★有效容积 |  | 575升 |
| 3 | 消耗量 |  | ≤4.5升/天 |
| 4 | 气相静态保存时间 |  | ≥18天 |
| 5 | ★2ml冻存管总容量 |  | ≥29400 |
| 6 | 配件 |  | 冻存架子整体可以被旋转，方便取放冻存盒支架：每层都有独立的保护盒锁，保护冻存盒不掉落。带有助力，与罐体连接，以便容易开启。 |
| 7 | 液氮罐监控 |  | 具有液位显示和报警功能，液位传感器使用电容法测定液氮罐中的液位。具有温度显示和报警功能，双温度探头，双温度显示，互相验证，温度差大于5℃时报警可以设置和调整报警温度和液位。 |
| 8 | 自动灌注及配套功能 |  | 可以实现自动充灌液氮的功能。双电磁阀配置，带有过溢保护功能，防止在充灌液氮时，液氮溢出。 |
| 9 | ＃远程实时监控和报警系统 |  | 远程监控系统报警，温度报警，液位报警，液氮罐开盖超时报警。 |
| 10 | 数据和数据库 |  | 液氮罐温度和液位的数据自动存储。 |
| 11 | ＃中央显示和短信监控功能 |  | 发送短信到指定号码，可以随时查询液氮罐的实时温度，液位状态。短信系统要能整合到原有的短信监控系统中。 |
| 12 | ＃质保 |  | 液氮罐真空部分质保6年，其他质保3年。 |