|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 教学训练用神经外科手术显微镜 |
| 设备数量 | 10台 | □国产 ■进口 |
| 1、功能要求 |
| 1. 最新上市的产品；
2. 落地式支架，长臂展。
3. LED照明；
4. 配备助手镜和对手镜；
5. 一体化影像系统。
 |
| 2、硬件配置要求 |
| 1. 复消色差光学；
2. 落地式支架，臂展1700mm以上；
3. LED光源；
4. 每台机器均配备对手镜和侧面助手镜；
5. 内置原厂视频摄录像系统；
 |
| 3、技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | \*产地 | 原装进口 |
| 2 | 视野范围： | 最小5.3mm，最大206mm（10x目镜下） |
| 3 | 放大倍率：  | 手动5档调节 |
| 4 | #物镜： | 定焦物镜, f≥250mm |
| 5 | 侧面助手镜8台：（不带侧面助手镜2台） | #可在不拆卸任何零部件的前提下3秒内换边至对侧 |
| 需拆分换边 |
| 6 | 光源 | # LED照明≥60000小时 |
|  卤素照明 |
| 7 | #支架： | 臂展长≥170mm,上下拉伸范围≥1060mm |
| 8 | #自动开关：  | 抬高显微镜可自动关灯，下拉工作位自动开灯 |
| 9 | \*摄录像系统： | 原厂全高清1080p摄录像系统 |
| 10 | 售后服务：  | 生产厂家在国内设办事处，陕西省内有维修站及备件库，厂家工程师负责产品安装维修，保证终身维修 |
| 4、售后服务及其他要求 |
| 1. 质保至少2年或以上；
2. 零配件享受特殊折扣。
 |