| 设备名称 | 高安全实验室样本存储罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 ■ 进口 |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |
| 1 | ★液氮状态 |  | 气相存储，样本完全不与液氮接触 |
| 2 | 容积 |  | 有效容积≥165升 |
| 3 | 口径 |  | ≤220mm |
| 4 | ★气态时2ml冻存管储存总量 |  | ≥5400个 |
| 5 | 数据存储和传输功能 |  | 数据自动存储，数据和事件可以存储、输出、打印 实现GLP实验室的数据可溯要求 存储容量至少为50年 |
| 6 | ★灌注功能 |  | 带有自动灌注功能，带有过溢保护功能 |
| 7 | ★实时监控和报警功能 |  | 具有液位显示和报警功能 |
| 8 | ＃高级安全功能 |  | 双电磁阀配置，双温度探头，双温度显示，两个温度传感器温度相差5℃时自动报警 |
| 9 | 集中显示功能 |  | 具有中央显示系统，集中实时显示样本库内全部液氮罐的温度和液位 |
| 10 | 短信查询与报警功能 |  | 具有短信报警功能，同时可以通过手机短信主动查询液氮罐液位和温度信息 |
| 11 | ★配件 |  | 滚轮底座和冻存架配齐，自增压液氮罐配齐 |
| 12 | ★耗材 |  | 塑料冻存盒60个 |
| 13 | ★质保 |  | 液氮罐真空部分质保6年，电子部分3年，其他机械部分3年。自增压液氮罐真空质保2年。 |