| 设备名称 | 手术动力装置设备及配件 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3套 | █国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 能满足颅骨钻，颅骨铣，磨钻，可拓展小体骨钻，小体骨锯 |
| 软硬件配置清单 |
| 1.主机3台； 2.脚踏开关3台； 3.微电机3套； 4.颅骨钻手柄3把； 5.颅骨钻头3组; 6.颅骨铣手柄3把； 7.颅骨铣刀9支； 8.磨微电机3套； 9.磨钻手柄3把； 10.磨钻头18支； |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 1.1 电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； |
|  |  | ＃1.2 电机自动识别功能； |
|  |  | 1.3 大功率微电机式开颅和高速磨钻完美结合； |
|  |  | 1.4 7寸彩色液晶触摸菜单操作界面； |
|  |  | ＃1.5 动力采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定； |
|  |  | 1.6具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； |
| 1 | 主机 | ＃1.7 可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速； |
|  |  | *1.8 BF型电气安全设计和90-260V宽电压电源设计； |
|  |  | 1.9 产品通过安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。 |
| 2 | 脚踏开关 | 2.1 线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制； |
|  |  | #2.2 IPX8防水等级，防滑、防侧翻； |
|  |  | 2.3 坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。 |
| 3 | 微电机 | ＃3.1 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； |
|  |  | 3.2 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达150W，输出扭矩2.86N·cm，转速≥40000r/min； |
|  |  | *3.3 自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； |
|  |  | 3.4 体积小，重量轻，最大直径23.5mm，重量127g. |
| 4 | 颅骨钻手柄 | ＃4.1 体积小，最大外径ф30mm，长130mm，轻质合金材料制造，重量0.445kg，可高温高压消毒； |
|  |  | *4.2 带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强； |
|  |  | ＃4.3 转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB。 |
| 5 | 颅骨钻头 | *5.1 机械式钻穿即停功能，确保操作安全； |
|  |  | 5.2 高精密快装卸接口设计； |
|  |  | *5.3 钻头规格：ф8mm、ф10mm、ф12mm各一个； |
|  |  | ＃5.4 刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理。 |
| 6 | 颅骨铣手柄 | 6.1 结构小巧，最大柄径22mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便； |
|  |  | 6.2 超轻，重量148g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<67dB，工作最高温度<40℃； |
|  |  | 6.3 快速铣刀安装接口； |
|  |  | *6.4 脑膜护鞘可360°自由旋转设计，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； |
|  |  | 6.5 无级调速，最高输出转速40000r/min； |
|  |  | ＃6.6 可高温高压消毒。 |
| 7 | 颅骨铣刀 | 7.1 密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； |
|  |  | 7.2 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； |
|  |  | ＃7.3 头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm。 |
|  |  | *7.4 包含4个刀头。 |
| 8 | 磨微电机 | ＃8.1 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； |
|  |  | ＃8.2 高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达100W，转速可达40000r/min，操作方便； |
|  |  | *8.3 自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜ 40℃； |
|  |  | 8.4 体积小，重量轻，最大直径20mm，重量110g； |
|  |  | *8.5 急停时间＜0.2s。 |
| 9 | 磨钻手柄 | *9.1 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； |
|  |  | 9.2 最大直径20mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计； |
|  |  | 9.3 最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时 |
|  |  | ＃9.4 空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃； |
|  |  | *9.5 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 |
| 10 | 磨钻头 | 10.1 抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒； |
|  |  | *10.2 圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量＜0.1mm； |
|  |  | *10.3 金刚砂球形磨钻头含有：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm各一个； |
|  |  | *10.4 切割磨钻头含有：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm各一个； |
|  |  | ＃10.5 最高转速80000r/min。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。