核磁共振专用监护仪参数

外形：

尺寸：440 x 450 x 310 mm (w x h x d)

重量：23 kg

保护等级：IP20

网电源：115~230 VAC, 50/60 Hz

功率： 55 VA

环境条件：

工作环境：10 ... 30 °C (仅使用在有空调设施的房间中，调节温度+ 20°C ± 5 °C)

大气压强 700 to 1060 hPa

存储和运输：-10 ... 50 °C; 相对湿度 0...95% ( 不凝固的)

大气压强 500 to 1060 hPa

安全：

保护等级 I 类 IEC 60601-1

信号输入CF 型, 防除颤

IEC 60601-1-2 "Electromagnetic Compatibility Medical Electrical Equipment"

发射的无线电干扰在标准CISPR 11 对 B 级设备的限制内

磁场要求：

磁场强度为0.2-3T

允许漏磁小于等于 40 mT

屏幕:

VGA, TFT 技术

尺寸: 12.1 英寸

256 色   800 x 600 分辨率

波形冻结按钮

报警：

生理和技术警报视觉和听觉信号

警报可以暂停2 分钟或永久禁止；如不永久禁止，监护仪每2 分钟响一下

优先次序生理警报 ( 如果几个模块同时发出报警)

技术警报 ( 同一模块发出几种警报)

警报音频率1000 Hz 和 2000 Hz

心电ECG：

CF 型( 防除颤)

信号获取，光纤ECG 传感器

导联 I, II, III

共模抑制比 > 80 dB

电极脱落探测

病人漏电流 < 10 μA

心率测量范围30 － 250 bpm ± 2 bpm

灵敏度0.25 - 0.5 - 1 - 2 cm/mV ± 10%

血氧饱和度SPO2：

光纤连接SpO2 传感器, 应用部分CF 型 ( 防除颤)

测试方法:分光光度法测定法

测量范围:0 - 99 %

误差:± 1 % 之间 90 - 100 %

± 3 % 之间 81 - 89 %

± 5 % 之间 55 - 80 %

无创血压NIBP:

测试方法:示波法

应用部分CF 型 ( 防除颤)

测量范围:成人/ 儿童: 10-290 mmHg   儿童: 5-145 mmHg

误差± 3 mmHg