| 设备名称 | 脑片膜片钳测量系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | □国产 █ 进口 |

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放大器 | 1、★双探头膜片钳放大器用于细胞内和细胞外记录、膜片钳记录(全细胞、巨膜片、游离膜片)、电流测定法/伏安法、离子选择电极的测量、人工脂双层记录 2、膜片钳放大器为计算机控制，可在Windows 98/ME/2000/XP/WIN7和苹果机Macintosh OS X（10.2版或更高）的操作平台上运行 3、电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。 4、★全细胞膜电容补偿范围： a）Rf=500M时，Cm 1-100pF/Rs 400k-1000M b) Rf=50M时，Cm 2.5-1000pF/Rs 100k-100M 串联电阻补偿范围： c) 带宽：0.32-16kHz; d) 校正值：0.4-1000M(500M时)，0.1-100M(50M时) 电击破膜功能Zap施加到电极的幅度为＋1V，时程为0.1-50ms 噪声：8－极Bessel滤波(10kHz)：0.28-3.0 pA rms |
| 2 | 数模转换器 | 1、16位高分辨率、低噪声转换器 ★采样速率: 1 Hz - 560 kHz输入电压 ＃独立于放大器一台设备 ＃自带去噪声功能 |
| 3 | 软件 | 1、分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁 2、要有中文使用手册 |
| 4 | 电动微操 | *压电驱动，零噪声无漂移； 两个显微操作手； ★*步进分辨率：7nm； ★三轴最大移动距离：20mm； 具有HOME、WORK位置定位功能； 6档速度可调； |
| 5 | 红外摄像系统 | ★光学系统 ：无限远校正光学系统，可作明场/ DIC/红外塞拉蒙/荧光等多种观察方式 ★观察镜筒：正像三目观察筒，可直接在肉眼视野下进行显微操作。视场数≥FN22，三档光路转换器（肉眼观察100%，观察:照相=20:80%,照相100%） ★照明装置：内装式透射光柯勒照明器，红外专用12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，接配外接直流电，避免电磁干扰，含红外隔热片 ★物镜：5倍平场半复消色差物镜 N.A. ≥ 0.10；W.D. ≥20.0mm 40倍长工作距离平场半复消色差红外专用水镜，陶瓷镜头，抗静 电干扰, 保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； NA≥ 0.8； WD≥ 3.3mm ★目镜：高眼点宽视野10X目镜，视场数≥22 ★物镜转换器：2孔前后摇摆式物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡 ★聚光镜： 长工作距离DIC聚光镜 ★DIC配件：高分辨率40X物镜的DIC棱镜，起偏镜，检偏镜 ★红外配件：支持775nm 的红外滤色片 ★荧光系统：≥6孔位激发镜转换器 ★滤色镜组：B、G、U激发 ★荧光光源：12V100W超高压汞灯 *有效像素（2048（H）×2048（V）） *动态范围（33000:1） *量子效率（>70%（600nm），>45%（200nm~750nm）） 满幅成像速度（30fps） *最快成像速度（25000fps，512（H）×8（V）） *制冷温度（至10℃（空气制冷，环境温度：25℃）） *双曝光设置模式（相机芯片两侧能分别设置不同曝光时间） 输出模式：具有Light sheet输出模式 |
| 6 | 温控系统 | 1、适合于单细胞、脑片膜片钳实验； 2、180ul的细胞槽； 3、具有记录槽与显微镜配套的适配器； 4、★温度控制器, 数字显示； 5、★加热笔预加热，加热温度可达50℃； |
| 7 | 防震台 | 1、用于普通电生理、膜片钳、细胞注射、光学、激光共聚焦显微镜等各种需要防震的实验中 2、★台面厚度： 100mm 3、★台面尺寸： 750 x 1200mm |
| 8 | 振动切片机 | 每一刀切片厚度≤1微米 *垂直（z轴）偏斜度低于微米级 浴槽台面总行程量≥19mm 自动化:手动/半自动/全自动 刀片前进速度（切片时）:最小值-0.1mm/s到0到最大值1.0mm/s |