| 设备名称 | 双有创多参数监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 设备数量 | 36 | □国产 ■进口 |
| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 |
| 1 | 硬件结构 | *1.1 原装进口，无风扇等散热装置 *1.2 医用专业显示器 ≧15寸， 彩色触摸屏操作 *1.3 波形显示 ≧6通道 1.4 接口 标配RJ45网络接口、USB 2.0 接口、DVI接口、内置电池插槽及软件功能 #1.5 主机具备双屏双控功能 |
| 2 | 模块化设计 | 2.1 基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运 #2.2 屏幕要求 其中五套模块可带屏幕显示监护数据，术后可拔下随患者转运至复苏室，实现麻醉诱导期手术期及术后复苏期监护数据的无缝连接。便于危重症患者监护数据的整体采集与应用。 |
| 3 | 用户界面 | 内置专科预设显示界面≧ 8种；可根据不同使用习惯配置显示界面并单独命名，便于不同情况下按界面名称一键更换屏幕布局，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |
| 4 | 测量性能及软件 | *4.1 心电 标配同步12导联心电监护及12导ST段 4.1.1 标配≧23种心律失常分析，含房颤分析。诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz *4.1.2 12导联ST 数值可以环形图形式标记，实时更新，并可以多种方式显示趋势 4.1.3 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值 *4.1.4 心率范围 成人/小儿：15-300bpm，新生儿：15-350bpm，精准度：+1%范围 4.1.5 呼吸 可进行阻抗法采集及管路采集自动切换 #4.1.6 呼吸频率 成人/儿童：0-120 rpm 新生儿：0-170 rpm 4.2 无创血压 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法 #4.2.1 测压范围 收缩压： 成人：30-270mmHg , 儿童：30-180mmHg ，新生儿：30-130mmHg 舒张压： 成人：10-245mmHg , 儿童：10-150mmHg ，新生儿：10-100mmHg 平均压：成人：20-255mmHg , 儿童：20-160mmHg ，新生儿：20-120mmHg #4.2.2 具备序列测量功能，可预设诱导期/手术期/术后恢复期以不同时间间隔测量无创血压 *4.3 脉搏血氧饱和度 原装进口硅胶指套式防水防摔血氧传感器 #4.3.1 可计算并屏幕显示双SpO2 差值 4.3.2 测量范围：0-100% 4.3.3 具备灌注指数，以数值形式显示当前外周小动脉充盈状态 #4.3.4 可升级Masimo Rainbow血氧监测，可测量连续无创监测血红蛋白量 (SpHb) SpOC（总血氧含量）、SpMet（高铁血红蛋白）、PVI（灌注变异指数）一套 #4.3.5 具有防运动抗低灌注性能的FAST血氧或Masimo血氧监测。 *4.4 有创压力监测 可提供脉压变异率(PPV)实时显示，测压范围 -40到360mmHg #4.5 体温监测 可提供原厂原装一次性体表及腔内探头，测量时体温范围 -1到45℃ #4.6 潮气末二氧化碳监测 模块可同时支持主路法和旁路法监测潮气末二氧化碳；提供主路二氧化碳传感器及管路；根据需要更换附件即可主/旁路方式切换旁流法采样速率≤50ml/分钟，测压范围 0-150mmHg |
| #5 | 临床决策支持和第三方软件功能 | 5.1 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势 5.2 可使用柱状图方式显示监测参数与设定目标偏移程度 5.3 可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况 5.4 可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势 |
| *6 | 可通过模块升级功能 | 呼吸力学，Swan Ganz心排量监测，连续心输出量测量，静脉血氧饱和度，脑电图 (EEG)，脑电双频指数（BIS） ，麻醉气体，经皮气体监测 |
| *7 | 可升级为临床工作站 | 可将监护仪主机或转运监护连接至信息平台，形成临床工作站，可触摸操作或使用鼠标键盘操作；可显示监护仪实时界面并可调节至不同显示界面；临床工作站可安装其他医用软件并与院内HIS连接。 |