| 设备名称 | 麻醉监护仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 | 8 |  |  | □国产 █ 进口 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| 监测病人心电、心率、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度、有创血压、体温、二氧化碳 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 多参数监护仪8台 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 | 技术参数 |  |
| 1 |  | 整机配置 | 数量8台 |  |
|  |  |  | *1. 整机原装进口： |  |
|  |  |  | 1.1.主机低功耗、无风扇设计，镁合金背板散热 |  |
|  |  |  | *1.2. 采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可存储8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），可选带屏幕转运监护模块，支持开机状态下插拔模块，模块可单独作为监护仪使用，也可作为插件将监护数据导入监护仪，进行数据传输 |  |
|  |  |  | *1.3 主机能与转运监护连接，可把转运途中测量数据导入监护仪主机。 |  |
| 2 |  | 监测范围 | 成人、小儿、新生儿 |  |
| 3 |  | *屏幕 | 屏幕显示尺寸≥15英寸，边框屏幕无接缝设计，屏幕分辨率1280×768 |  |
| 4 |  | *操作方式 | 全触摸屏操作 |  |
| 5 |  | 联网功能 | 具备联网功能，标配USB接口。 |  |
| 6 |  | 操作界面 | 中文操作界面，个性化屏幕操作，波形和数值位置、大小可调节。 |  |
| 7 |  | 报警类型 | 技术报警和生理报警。报警级别分为高、中、低三级。报警以报警声音、数值闪烁、报警信息进行提示。 |  |
| 8 |  | 抗干扰能力 | 具备除颤防护和抗电力干扰。除颤后2秒内恢复心电波形 |  |
| 9 |  | 工作模式 | 诊断模式、监护模式、手术模式。 |  |
| 10 |  | 心电监护 | 10.1. 标配12导联心电监护 |  |
|  |  |  | 10.2. 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz |  |
|  |  |  | 10.3. 标配≧23种心律失常分析，含房颤分析。 |  |
|  |  |  | 10.4. 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。 |  |
|  |  |  | #10.5. 12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势。 |  |
|  |  |  | 10.6. QT及QTc分析，实时显示数值。 |  |
|  |  |  | #10.7.成人/小儿：15-300bpm，新生儿：15-350bpm，精准度：+1%范围 |  |
| 11 |  | # 呼吸测量 | 胸部阻抗法，测量范围为成人/儿童：0-120 rpm 新生儿：0-170 rpm。 |  |
| 12 |  | 无创血压 | 12.1. 测量方法：双参考点法，水银柱测量法及静脉穿刺法； |  |
|  |  |  | #12.2. 测量模式：自动、手动、STAT模式、具备序列测量功能，可预设诱导期/手术期/术后恢复期以不同时间间隔测量无创血压； |  |
|  |  |  | #12.3.测量范围：收缩压： 成人：30-270mmHg , 儿童：30-180mmHg ，新生儿：30-130mmHg 舒张压： 成人：10-245mmHg , 儿童：10-150mmHg ，新生儿：10-100mmHg 平均压：成人：20-255mmHg , 儿童：20-160mmHg ，新生儿：20-120mmHg |  |
| 13 |  | 脉搏血氧饱和度 | #13.1. 传感器：原装进口硅胶软指套式探头 |  |
|  |  |  | 13.2. 采用FAST或Masimo防运动抗低灌注测量技术 |  |
|  |  |  | 13.3. 测量范围：0～100% |  |
|  |  |  | #13.4. 灌注指数显示：持续显示外周小动脉充盈状态 |  |
|  |  |  | #13.5.可计算并屏幕显示双SpO2 差值 |  |
|  |  |  | #13.6.可升级Masimo Rainbow血氧监测，可测量连续无创监测血红蛋白量 (SpHb) SpOC（总血氧含量）、SpMet（高铁血红蛋白）、PVI（灌注变异指数） |  |
| 14 |  | 监护分析功能界面 | #14.1.标配监测参数时间百分比分布功能，监护数据水平趋势图显示，直方图显示 |  |
|  |  |  | 14.2. 趋势回顾≥48小时，图形和表格方式显示 |  |
| 15 |  | 有创压力测量 | #15.1. 测量压力均有相对应的标名，ABP、CVP、ART、ICP等，测量范围：-40～360mmHg |  |
|  |  |  | #15.2. 仅通过一根有创动脉压导管，即可测得每搏压力变异指数(PPV)并实时显示 |  |
| 16 |  | 呼末二氧化碳 | #16.1. 模块化设计，传感器采用固态设计，自动校零。主流法和旁流法采用同一模块插孔，主流法无需耗材，旁流法采样率50ml/min |  |
|  |  |  | 16.2. 测量范围：0-150mmHg |  |
| 17 |  | 体温测量 | #17.1. 可提供原厂原装一次性体表及腔内探头 |  |
|  |  |  | 17.2. 测量范围：-1到45℃ |  |
| 18 |  | 功能拓展 | *18.1 可升级双屏双控及网络信息功能，双屏双控功能，独立19寸彩色TFT医用显示器,中文界面,可与监护仪主机显示不同界面,通过触摸屏,鼠标,键盘独立操作，双屏显示所连接监护仪的监护数据、报警、趋势回顾等，自定义界面，通过网络连接实时访问HIS、PACS、LIS等检查数据 |  |
|  |  |  | *18.2 无需第三方设备可通过模块升级多路创压力、中心静脉血氧饱和度、PiCCO监测、麻醉气体等高级功能。 |  |
|  |  |  | 18.3 肌松（NMT）监测：模块化设计，即插即用，能够准确的测得以下数值：TOF（四个成串刺激）、PTC（强直刺激后计数）、DBS（双短强直刺激）或Single Twitch （单刺激）模式，显示监测数值，条形图或趋势 |  |
| 19 |  | *附件 | 除标配外，需每台另配心电导联线1套，血氧探头1个，小儿、成人袖带各1套 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。