- 01.2020-JKMTDY-W1540：

| 设备名称 |  | 超微型显微成像系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 43万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 显微镜数量及检测通道 |  | 不低于两组超显微成像装置，可同时进行二只清醒活动实验动物在体钙离子成像 |  |  |
| #2 | 重量 |  | 显微镜镜体重量小于等于3g |  |  |
| 3 | 成像视野 |  | 不小于700um*400um |  |  |
| #4 | 自动检测发光细胞 |  | 可自动检测到单个细胞的发光亮度，分别输出每一个单细胞的数据 |  |  |
| 5 | 激发光波长 |  | LED光源中心波长470nm,带宽40nm |  |  |
| 6 | 荧光波长 |  | 525nm±25nm |  |  |
| 7 | 滤光功能 |  | 采用二相色镜滤光功能，可透光波长为495nm |  |  |
| 8 | 物相分辨率 |  | 小于等于1um |  |  |
| 9 | 工作距离 |  | 50-200um可调 |  |  |
| #10 | 像素 |  | 不小于752H*480V |  |  |
| #11 | 有效采样率 |  | 采用CMOS光敏成像，可调曝光时间，采样帧率不小于60HZ |  |  |
| 12 | 系统要求 |  | 高速USB3.0图像采集卡，最大速度6Gb/s。SSD硬盘，采用i5以上处理器，CPU不小于3.0GHZ，内存不小于8G，硬盘容量不小于500G |  |  |
| ★13 | 采集软件 |  | 13.1 采集软件配图像采集软件基于C++编写，支持像素合并及视频数据拼接适用于Windows 7及以上操作系统。可添加伪彩，选择不同模式的伪彩模式，统计亮度值，可输出时间亮度曲线，具有原始数据输出，可保存为excel,jpg或text格式文件 |  |  |
|  |  |  | 13.2 可同时记录脑部成像视频和动物行为视频，实现同步记录，同步分析.分析软件可去除数据背景，自动选取胞体，获取单个细胞钙信号。 |  |  |
| ＃14 | 高速摄像装置 |  | 14.1 系统配置高速摄像装置，在采集胞体内荧光信号变化的同时，记录小鼠的行为摄像，采集的视频分辨率不小于2048*1536，最大帧率支持50FPS；同时在采集每帧视频的时候输出同步信号至系统采集卡，实现与胞体内荧光信号的同步记录； |  |  |
|  |  |  | 14.2 分析软件中可实现对小鼠不同行为的分类打标分析，并可输出小鼠在整个记录过程中所在的位置信息，以便于客户进行进一步的信号分析。 |  |  |
| ★15 | 透镜埋置及病毒注射工具 |  | 15.1 病毒注射装置基于进口单轴液压微操，直接夹持玻璃电极，无需使用注射器，注射精度不低于6nl，越低越好,可以完成极其精确的病毒、药物以及染料的注射。 |  |  |
|  |  |  | 15.2 显微镜准直仪可在XYZ和α、β五个维度调节，α、β可调范围：±15°，精确度不超过0.05°； |  |  |
|  |  |  | 15.3 三维x y z 行程范围±5毫米，精确度0.02毫米； |  |  |
|  |  |  | 15.4 准直仪同时固定显微镜、头部固定板，埋置透镜，保证透镜植入位置精确 |  |  |
|  |  |  | 15.5 透镜埋置准直仪长宽高：尺寸不超过75*60*88mm |  |  |
| ★16 | 配置清单 |  | 超微型显微成像显微镜不低于2套，高清摄像装置一套，视频同步采集分析软件1套，透镜埋置准直仪1台，手动精密病毒注射泵1台，进口直径1.0-1.8mm、长度4-8mm可定制GRIN透镜不低于50根 |  |  |
| ★17 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |

- 02.2020-JKMTDY-W1542：

| 设备名称 |  | 电子胃镜（主机+胃镜1条） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 48万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 全数字高清电子影像处理机（含光源） |  | ★1.1光源与图像处理一体设计具有高清图像再现、HD+高清处理性能、功能强大、减少由于烦琐连接带来的信号衰减的主机系统减少由于烦琐连接带来的信号衰 |  |  |
|  |  |  | 1.2具备染色功能，基于早期病变存在血运或结构的改变，通过光学染色把普通镜下难以发现的早期病变突显出来，并可以通过液晶面板或键盘，或内镜遥控按键进行病灶表面凸现、病灶轮廓凸现、组织细节强调、血管凸现、Barrett食管、食道模式、胃模式、肠模式的转换 |  |  |
|  |  |  | 1.3白平衡调节通过前面板上的WHITE BALANCE按键进行自动白平衡调节，主机可自动记忆 |  |  |
|  |  |  | 1.4图像色彩调节通过面板上的色彩调节按键进行调节。“R”红色调节：≥±5档 ；“B”蓝色调节：≥±5档 |  |  |
|  |  |  | 1.5图像色彩调节通过面板上的色彩调节按键进行调节。“R”红色调节：≥±5档 ；“B”蓝色调节：≥±5档 |  |  |
|  |  |  | 1.6自动增益控制随着内镜在体内的移动，光线不足时，图像信号自动放大，自动调整图像亮度 |  |  |
|  |  |  | 1.7自动调光功能根据内镜前端距离目标远近不同，光线自动调节强度，保证最佳的图像亮度，降低反光 |  |  |
|  |  |  | 1.8测光模式选择可通过面板上选择测光模式。平均测光模式：用于正常观察；峰值测光模式：聚集在小面积亮度较高区域使用 |  |  |
|  |  |  | 1.9模式转换功能高清图像与智能光学染色图像通过操作手柄实现一键转换 |  |  |
|  |  |  | 1.10冻结后动态小画面显示大图像冻结，活动小画面出现，保证了检查治疗的安全 |  |  |
|  |  |  | 1.11内镜锁定装置轻轻按下锁定手柄，即可牢固的把内镜与主机相连，同时减少电气接口的磨 |  |  |
|  |  |  | 1.12遥控以下周边设备可以通过面板、键盘或内镜遥控按钮控制，视屏录像机，视屏打印机，视屏监视器 |  |  |
|  |  |  | 1.13设置参数自动记忆白平衡调整后，参数直接记忆在内镜记忆芯片中，无需再次调整 |  |  |
|  |  |  | 1.14USB存储可通过内镜上的遥控按钮、键盘轻松的将高清的内镜图像存储到USB移动硬盘或U盘中，方便读取 |  |  |
|  |  |  | 1.15自动亮度控制模式旋转式光圈模式 |  |  |
|  |  |  | 1.16光导定位功能操作面板上的XLUM按键，通过强光闪烁及穿透照射判断内镜先端在体内的位置 |  |  |
|  |  |  | 1.17自动记忆光源的各项设置，断电后自动记忆到图像处理器的记忆芯片中，无需再次设定 |  |  |
|  |  |  | 1.18主灯为氙气灯或LED灯 |  |  |
|  |  |  | 1.19辅灯3W LED辅灯平均寿命-60000小时 |  |  |
|  |  |  | 1.20防电击保护类型I型 |  |  |
|  |  |  | 1.21防电击保护类型BF型设备 |  |  |
|  |  |  | ★1.22兼容性可兼容电子十二指肠镜、支气管镜、超声支气管镜、消化、鼻咽喉等内镜适应建立内镜中心的需要。 |  |  |
| 2 | 电子胃镜 |  | 2.1视野角度140° |  |  |
|  |  |  | 2.2景深2-100mm |  |  |
|  |  |  | 2.3弯曲角度上210°、下100°至120°、左100°至120°、 右100°至120° |  |  |
|  |  |  | 2.4插入部外径9.8mm |  |  |
|  |  |  | 2.5先端部外径9.9mm |  |  |
|  |  |  | 2.6内镜管道3.2mm |  |  |
|  |  |  | 2.7有效长度1050mm |  |  |
|  |  |  | 2.8全长1366mm |  |  |
|  |  |  | 2.9内镜180度旋转PVE接头功能有效保护导光束，提高内镜使用寿命，降低操作医师的使用疲劳感。 |  |  |
|  |  |  | 2.10前向式射水功能ESD、EMR等内镜下治疗手术的重要辅助功能 |  |  |
| 3 | 医用高清液晶监视器 |  | 3.1屏幕尺寸≥19英寸 3.2分辨率≥1920×1080 3.3输入端口提供DVI、Y/C、分量/RGB、HD15接口以便兼容数字和模拟视频信号 3.4出色的图像还原性ChromaTRUTM 彩色处理，优异的亮度和对比度，自然的分级和精确的色彩还原（10 比特 DSP） 3.5医学友好设计防水，平坦的外表面 |  |  |
| 4 | 内镜专用台车 |  | 4.1匹配性与全数字电子影像处理机匹配使用 4.2设计多层设计，可放置电刀及视频打印机等 4.3吊臂悬挂提供监视器吊臂，可悬挂19-26英寸的液晶，方便调整监视器观看角度 4.4防静电台车表面静电喷涂处理 |  |  |
| 5 | 测漏器 |  | 5.1匹配性与全系列内镜匹配，完成内镜检查工作 5.2用途内镜保养时检测用装置 5.3防水，支持内镜湿测时使用 |  |  |
| 6 | 图文工作站 |  | 6.1电脑（1台）：使用联想或戴尔的品牌电脑，4G，1000G，DVD 6.2打印机（1台）：高分辨率打印机，确保打印图像清晰 6.3显示器（1台）：≥22英寸 6.4移动电脑桌（1台）：能合理安放电脑、打印机、显示器，便于医生操作 6.5报告编辑：报告界面清晰、结构合理，完成一个报告只需简单四步操作。提供多家三甲医院专家模板：给报告输出带来更多的专业参考。 6.6病例检索：所有录入病例项都可作为检索条件，方便医师查找病例，统计分析。 6.7高清接口：SDI、DVI-D等多种高清视频接口 6.8图像采集：支持动态、静态高清图像采集，采集HD:SDI;HDTV;DVI:1280×1024及以上高清内镜输出分辨率，最高可达1080P 60帧的高清晰影像。 |  |  |
| ★7 | 售后 |  | 整机质保一年包含所有配件 |  |  |

- 03.2020-JKMTDY-W1551：

| 设备名称 |  | 十二指肠镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 48.8万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 专用CCD |  | 具备满足特殊光观察的HDTV专用CCD |  |  |
| 2 | 视野角 |  | ≥100° |  |  |
| 3 | 视野方向 |  | 后方斜视≥10° |  |  |
| 4 | 景深 |  | 5-60mm |  |  |
| 5 | 先端部外径 |  | ≤13.6mm |  |  |
| 6 | 插入部外径 |  | 6)插入部外径: ≤11.6mm |  |  |
| 7 | 弯曲角度 |  | 上：≥120°下：≥90°右：≥105°左：≥90° |  |  |
| 8 | 有效长度 |  | ≥1240mm |  |  |
| 9 | 全长 |  | ≥1550mm |  |  |
| 10 | 钳子管道 |  | 内径≥3.65mm, 最小可视距离距先端部10mm, 视野内的附件插入方向 |  |  |
| 11 | 高频兼容性 |  | 具备 |  |  |
| 12 | 内镜信息记忆功能 |  | 具备 |  |  |
| ★13 | 兼容性 |  | 与科室现有主机兼容 |  |  |
| ★14 | 质保 |  | 质保三年 |  |  |
| 15 | 耗材 |  | 耗材单独报价并提供相关证明文件 |  |  |

- 04.2020-JKMTDY-W1560：

| 设备名称 |  | 动力置钉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 45万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | IPC主机平台 |  | 1.1 显示屏：触摸屏，尺寸≥8.5英寸，分辨率≥480×640 可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作（附图证明） |  |  |
|  |  |  | 1.2 主机可连接多种手柄马达，便于用户应用于各种不同的手术类型 |  |  |
|  |  |  | 1.3 多功能脚踏-特色脚触型功能开关,脚踏上有按钮可控制马达开停、马达转速、转动方向、多个手柄之间切换、刀头开口角度。 |  |  |
|  |  |  | 1.4 多功能脚踏-特色照明功能，帮助医生在术中光线不充足的环境下快速识别/找到脚踏。 |  |  |
|  |  |  | 1.5 注水泵：两个灌注泵，内置式,水量控制数字化可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热 |  |  |
|  |  |  | ★1.6 可以连接神经监护仪：无缝连接神经监护系统，提供神经监护功能，给予用户更多的拓展功能，可提供一体化手术室解决方案。 |  |  |
|  |  |  | 1.7 可升级操作系统：通过小型闪存卡升级软件，软件可升级更新。 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 内设帮助菜单，直观显示操作步骤 |  |  |
| 2 | 驱动手柄 |  | 与主机相连接提供动力驱动 |  |  |
| 3 | 脊柱动力置钉专用丝攻 |  | 3.75mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、6.0mm、6.5mm、7.0mm、7.5mm丝攻 |  |  |
| 4 | 脊柱动力置钉专用套筒 |  | 4.5mm、6.5mm、8.0mm、9.0mm套筒 |  |  |
| 5 | 脊柱动力置钉专用上钉器 |  | 4.75固定钉上钉器 |  |  |
| 6 | 脊柱动力置钉专用上钉器 |  | 4.75万向钉上钉器 |  |  |
| 7 | 脊柱动力置钉专用上钉器 |  | 5.5/6.0万向钉上钉器 |  |  |
| 8 | 脊柱动力置钉专用上钉器 |  | 5.5/6.0万向复位钉上钉器 |  |  |
| 9 | 脊柱动力置钉专用断塞器 |  | 断塞器 |  |  |
| 10 | 脊柱动力置钉专用对抗扳手 |  | 4.75对抗扳手 |  |  |
| 11 | 脊柱动力置钉专用对抗扳手 |  | 5.0/6.0对抗扳手 |  |  |
| 12 | 脊柱动力置钉专用对抗扳手 |  | 5.5侧方连接件对抗扳手 |  |  |
| 13 | 脊柱动力置钉专用适配器 |  | 适配器 |  |  |
| 14 | 脊柱动力置钉专用适配器 |  | 手控适配器 |  |  |
| 15 | 脊柱动力置钉专用钻头 |  | 3.0mm、3.5mm、4.2mm钻头 |  |  |
| ★16 | 售后 |  | 整机质保2年 |  |  |

- 05.2020-JKMTDY-W1573：

| 设备名称 |  | 脑深部电极植入套管套件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 10万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 插入套管长度 |  | 190mm |  |  |
| 2 | 插入套管内径 |  | 1.6mm |  |  |
| 3 | 长导轨内径 |  | 2.1mm |  |  |
| 4 | 短导轨内径 |  | 2.1mm |  |  |
| ★5 | 兼容性 |  | 完全兼容科室现有医科达立体定向系统 |  |  |
| ★6 | 售后 |  | 质保两年 |  |  |

- 06.2020-JKMTDY-W1576：

| 设备名称 |  | 器械预清洗机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 10万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 用途 |  | 适用各种反复使用物品的清洗消毒。如手术器械预清洗，手术鞋等可最大限度节约用水，且去除器械上的污物和血迹。 |  |  |
| 2 | 外形规格、尺寸 |  | 2.1 橱柜式，正开门：900(高)*600（宽）*600（深）mm。 |  |  |
|  |  |  | ★2.2 投标前到科室实地测量 |  |  |
| 3 | 机身材料 |  | 优质304不锈钢 |  |  |
| 4 | 程序数量及程序时间 |  | 常用程序3个 |  |  |
| 5 | 电脑控制系统 |  | 自动诊断故障功能 |  |  |
| 6 | 通用装载篮框尺寸 |  | 不大于500mm*500mm |  |  |
| 7 | 清洗方式 |  | 喷淋清洗 |  |  |
| 8 | 加热系统 |  | 自带电加热系统，不需外接蒸汽。 |  |  |
| 9 | 显示功能 |  | 液晶显示屏，可实时显示温度、运行阶段等参数。 |  |  |
| 10 | 喷水系统 |  | 喷水臂：≥2个 |  |  |
| 11 | 消毒温度 |  | 不小于80摄氏度 |  |  |
| 12 | 漂洗水耗 |  | 不大于3.00升 |  |  |
| 13 | 噪音 |  | 不大于100分贝 |  |  |
| 14 | 水压 |  | 2-5bar |  |  |
| 15 | 电源连接 |  | 380V，3相5线，NPE，50HZ，12.31KW（三相五线制），遵循VDE标准 |  |  |
| 16 | 内腔规格、容积 |  | 内腔一次性冲压成型，无焊缝与死角，内腔容积不小于100升 |  |  |
| ★17 | 售后 |  | 质保3年 |  |  |

- 07.2020-JKMTDY-W1491：

| 设备名称 |  | 全自动化学发光分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 设备要求 |  | 原装进口化学发光分析系统,提供产品注册证 |  |  |
| ＃2 | 检测原理 |  | 微粒子酶促化学发光 |  |  |
| ★3 | 检测速度 |  | ≥100测试/小时 |  |  |
| ★4 | 上样方式 |  | 可使用样本原始管上机检测,节约耗材 |  |  |
| 5 | 样品位 |  | ≥60个样品位，可连续进样 |  |  |
| #6 | 加样方式 |  | 不需要一次性TIP头等额外耗材 |  |  |
| #7 | 试剂位 |  | 一次装载24个试剂盒（有冷藏功能） |  |  |
| 8 | 反应时间 |  | 第一个结果时间<18min |  |  |
| 9 | 项目菜单 |  | ≥45个检测项目 |  |  |
| 10 | 急诊功能 |  | 急诊样品可以随时加入，无需停机操作 |  |  |
| 11 | 试剂盒设计 |  | 具有多层覆膜密封，有弹性膜进行保护 |  |  |
| ★12 | 检测项目 |  | 检测项目包括生殖激素,甲功, 肿标等检测项目,其中包括PSA,fPSA, P2PSA类前列腺癌筛查项目 |  |  |
| 13 | 探针 |  | 具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能 |  |  |
| 14 | 重检,稀释 |  | 自动重检和稀释重检功能 |  |  |
| 15 | 清洗功能 |  | 超声波配合缓冲液清洗方式 |  |  |
| 16 | 仪器保养 |  | 保养程序简单，程序自动完成 |  |  |
| ★17 | 试剂 |  | 单独报价，并提供价格证明文件 |  |  |
| ★18 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |