技术参数

| 设备名称 | 二氧化碳（点阵）激光治疗机 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2020-JKMKQY-W1029-05 |
| 最高限价 | 50万人民币 |
| 设备数量 | 1台 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于治疗黏膜下纤维性变，肉芽肿性疾病，斑纹类疾病、乳头状瘤等黏膜病。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 二氧化碳（点阵）激光治疗机 | 1台 |
| 2 | 护目镜 | 4副 |
| 3 | 治疗头 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃产品临床适应症 | 用于治疗色素斑、雀斑、老年斑、祛除面部及额部皱纹关节皱褶及妊娠纹、激光焕肤, 治疗汗管瘤、色素痣、扁平疣等皮肤各种赘生物，治疗瘢痕疙瘩、烧伤瘢痕、 烫伤瘢痕、手术瘢痕、外伤瘢痕、痤疮瘢痕等,具备全面部焕肤功能、点阵功能、切割功能、磨削功能。 |
| 2 | ★激光器类型 | 40Ｗ大功率多模CO2激光器 |
| 3 | ★激光功率 | 大于35W；可根据临床使用1-35W可调,超脉冲频率1000Hz； |
| 4 | 功率稳定性 | 功率不稳定度：<(5%； |
| 5 | 操作控制 | 操作和控制：10英寸彩色液晶触摸屏和微电脑控制; |
| 6 | ★质量认证 | 产品通过SFDA注册认证和德国TUV质量体系认证；点阵光学图形扫描应具备国家 药监局的注册认证。 |
| 7 | 图形大小 | 点到面连续可调最大扫描面积20X20mm2 |
| 8 | 关节臂 | 7关节平衡式导光关节臂,360度全方位操作无死角 |
| 9 | 激光模式 | 多模； |
| 10 | 输出激光波长 | 10600nm |
| 11 | 焦点光斑直径 | f=50≤0.2mm; f=100≤0.4mm； |
| 12 | 同光路指示 | 波长670±10nm ，功率小于5mw的半导体激光； |
| 13 | 最高单脉冲能量 | 浅层模式52 mj；深层模式230mj |
| 14 | 冷却系统 | 封闭式循环水和风冷，配有恒温报警和过滤系统 |
| 15 | 工作环境 | 5～40摄氏度 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 两年 |
| 2 | ＃维修站 | 陕西省内有维修点，终身维护 |
| 3 | ＃收费标准 | 保修期内免费维修，保修期外的维修只收取配件8折出厂价费用。 |
| 4 | 培训支持 | 技术人员由合作方委派，院方亦可派人去学习 |
| 5 | 维修响应 | 24小时内 |
| 6 | 到货时间 | 合同签订后10个工作日内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，