技术参数

| 设备名称 | CBCT |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2020-JKMKQY-W0018 |
| 预算金额 | 人民币57.00万元 |
| 设备数量 | 1台 | 是否进口 |
| 设备功能要求 |
| 设备包含三维、全景、头颅正/侧位功能的大视野口腔锥形束CT，为口腔临床提供全面可靠的诊断依据。利用X射线设备提供输入信号，在胶片产生不可排除的图像。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 设备主机 | 1 |
| 2 | 工作站 | 1 |
| 3 | 软件 | 1 |
| 4 | 医用图像打印机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃最高管电压 | ≥100 kVp |
| 2 | ＃最高管电流 | ≤4mA |
| 3 | ＃球管焦点 | ≤0.4（IEC 60336） |
| 4 | 探测器面积 | ≥130mm ×130mm |
| 5 | 探测器像素尺寸 | ≤100μm |
| 6 | ★空间分辨率 | ≥2.6 p/mm |
| 7 | ★CT扫描成像范(FOV) | 包含5cm*8cm，8cm*8cm；最大视野≥16cm*15cm |
| 8 | 最小像素尺寸 | ≤75μm |
| 9 | ＃投照方式 | 坐式定位，六维电动座椅，上下左右前后 |
| 10 | ＃最快重建时间 | ≤30秒 |
| 11 | ＃单次扫描最短曝光时间 | ≤12.5秒 |
| 12 | 基本CT图像功能 | 3D重建图像及显示; 标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节; 多平面重建图像; |
| 13 | 扩展功能 | 全景功能：自动生成全景图; 标准投影侧位影像，同时提供正位侧位的投照影像; 颞颌关节专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节; |
| 14 | 图像处理功能 | 2D图像编辑工具：移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息; 测量工具：距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算; 注释：在图像上添加文字、箭头等标记; 下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示; 种植体模拟，制定种植计划。在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向; 3D图像对比度和亮度调节; |
| 15 | ＃伪影去除 | 有良好的去除金属伪影功能 |
| 16 | 数据管理功能 | 诊断报告：提供截图、报告编辑、打印功能; 数据导出:可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘; 患者数据管理：能够增加、编辑、删除患者个人信息; 图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件; 没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输，无须额外费用; |
| 17 | ＃PACS接口 | 能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能; |
| 18 | 打印机参数 | 分辨率≥320DPI；打印速度：8×10英寸：≥140张/小时；11×14英寸：≥86张/小时；14×17英寸：≥75张/小时；首张输出时间：约≤80秒（14×17英寸）；灰度：12bit，4096级；供片盒：2个，可使用5种规格胶片，可同时在线打印两种相同或不同尺寸胶片；开机预热时间：≤5分钟；胶片在使用中可以在明室环境中任意更换胶片规格,易排除故障；绿色环保，无味、不会产生有毒、有害气体，无废屑吸附装置；支持多幅打印或智能打印；标准DICOM3.0接口；可免费提 供多个标准DICOM接口；可直接与PACS/RIS连接； |
| 19 | ★工作站 | CPU型号：Intel Xeon i7 3770及以上 内存容量：8G；内存类型DDR3 1333MHz； 硬盘容量：1Tb 独立显卡：显存4GB； 显示器：液晶24英寸； 光驱类型：DVD刻录机； 网卡：1000M |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 质保期3年 |
| 2 | ＃备件库 | 西安有备件库，国内有备件库。 |
| 3 | ＃维修站 | 西安有维修站，国内有维修站。 |
| 4 | ★培训支持 | 免费安装调试及技术培训 |
| 5 | ★维修响应 | 2小时内电话响应，24小时内到达现场，48小时内解决故障。 |
| 6 | ★到货时间 | 合同签署后的三十个工作日内。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。