## 全自动细菌鉴定及药敏分析仪
1.“全自动细菌鉴定及药敏分析仪”技术参数
| 最高限价：45万元 | 进口
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
1 | 设备要求 | 整机原装进口，仪器、配套的鉴定卡和药敏卡均通过FDA、CE认证，取得NMPA注册证
2 | 鉴定菌库 | 仪器能快速对革兰阴性菌、革兰阳性菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧及棒状杆菌进行鉴定，可鉴定菌种数≥500种，免费更新数据库
# 3 | 药敏实验及结果 | 仪器能快速对革兰阴性菌、革兰阳性菌及肺炎链球菌进行抗生素药物敏感性测试，药敏卡中每种抗生素至少能够报告4-7个浓度梯度，对于肠杆菌目的左氧沙星药物浓度范围也需覆盖CLSL判断折点。
4 | 检测速度 | 平均6-8小时完成药敏试验
5 | 耐药机制 | 能够分析包含MRSA、ESBL、VRE等耐药表型在内的≥3500种耐药表型，检测≥100种耐药机制。
#6 | 测试通量 | 可同时上机≥60卡片
7 | 操作软件 | 中文操作软件，操作简便，界面友好
8 | LIS功能 | 仪器可以提供中文报告系统，具有LIS联网功能，能完成基本的统计功能；联机通讯费用由中标公司承担
★9 | 自动化程度 | 菌悬液的配制：仅需手工配置鉴定菌悬液，药敏菌悬液由仪器通过自动稀释鉴定菌悬液而得来，减少手工操作步骤。 测试卡的上机与卸载：仪器通过热切割技术，自动对药敏卡、鉴定卡进行密封，无需手工封板；密封后的测试卡自动转移至读数孵育仓进行检测；检测结束后的鉴定卡/药敏卡自动被卸载，无需手工卸载。
★10 | 试剂、耗材 | 采用无菌盐水配制菌悬液，除测试卡外，无需鉴定肉汤、药敏肉汤、药敏指示剂等额外耗材；同时报价试剂、耗材，按测试数结算，提供价格证明文件
★11 | 药敏卡 | 阳性药敏卡至少具备青霉素，头孢西丁或苯唑西林，红霉素，克林霉素，万古霉素，利奈唑胺，左氧氟沙星或环丙沙星，复方新若明，高浓度庆大，链霉素增效实验，头孢洛林；阴性板至少具备氨苄西林，头孢唑啉，头孢呋辛，头孢他啶，头孢曲松或噻肟，头孢吡肟，哌拉西林／他唑巴坦，美罗培南，亚胺培南，庆大霉素或妥布霉素，阿米卡星，左氧氟沙星，氨苄西林／舒巴坦，米诺环素，头孢哌酮/舒巴坦（配比2:1）、替加环素、粘菌素
★12 | 信息化要求 | 仪器能与科室现有微生物质谱检测系统进行无缝连接，质谱检测结果可直接传输至鉴定药敏分析系统上；与LIS实现双向通讯后，可实现≥16种统计功能。
★13 | 专家系统 | 以MIC分布为基础的专家系统，非条例式，储存≥45000个MIC分布
★14 | 售后 | 整机质保期3年，售后响应≤4小时。

## 妇科内窥镜影像系统
2.“妇科内窥镜影像系统”技术参数
| 最高限价：50万元 | 国产/进口
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
一 | 超高清摄像主机及摄像头 一套 | ★1.1 主机模块化设计：有硬镜模块、软镜模块，3D模块，可连接多种摄像头和电子软镜，通过增加3D模块单台腹腔镜可以升级成3D,即增加不同模块就可增加不同的功能，实现无限扩展需要
★1.2 双镜联合功能：可实现硬镜+硬镜；软镜+软镜；软镜+硬镜等多种联合功能，可单屏双画面显示不同手术操作。满足临床双镜联合需求
1.3 3×1/3CCD晶片，输出分辨率1920×1080，逐行扫描，16:9比例输出
★1.4 标配光学变焦：一体化的设计，摄像头整合2倍齐焦光学变焦镜头：f=15-31mm摄像头具有遥控功能，包括白平衡，图像的放大缩小，数字变焦，亮度增大减小，术野拍照摄像功能。所有功能均可用摄像头的按键实现。并可通过摄像头实现对气腹机与光源的控制。
★1.5 主机内置图文处理系统：摄像主机前后各1个USB接口，支持即插即用，可直接外接打印机实现即时打印功能，接U盘或硬盘可直接通过摄像头控制按钮完成抓取全高清1080P动态图像和图片
1.6 图形化菜单设计，方便调控各大功能
1.7 带SCB接口,可与医院以后的腔镜一体化手术室系统连接
1.8 3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个
★1.9 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏手术设备
二 | 全高清医用监视器 一台 | 2.1 27寸全高清医用监视器，支持1080P信号接收和播放
2.2 监视器配备高清数字接口：SDI或DVI
2.3 LED监视器
三 | 175W冷光源 1台 | 3.1 色温：6000K（接近自然光）
3.2 寿命：大于30000小时，并具有灯泡寿命预警功能
3.3 工作电压：100－240V交流电，50/60Hz
3.4 CF一类电气安全认证
3.5 灯泡寿命预警功能
四 | 免扩宫一体化宫腔镜镜子 一套 | 4.1 30度柱状晶体镜，超广角、高透亮度、高效率光传导
4.2 外径：2.9mm
4.3 镜面：蓝宝石镜面
4.4 长度：24cm,带灌流通道
4.5 连续灌流鞘外径3.7mm,长18cm,带灌流通道
4.6 操作鞘外径4.4mm,长16cm,带5Fr器械通道
4.7 剪刀，钝，5 Fr.，长 34 cm，单动钳夹
4.8 剪刀，尖端，5 Fr.，长 34 cm，单动钳夹，半硬性
4.9 活检抓钳，5 Fr.，长 34 cm，软性，双动钳夹
4.10 消毒：高温高压、低温等离子、气体熏蒸消毒灭菌
五 | 纤维导光束 1根 | 5.1 直径 2.5mm
5.2 长度 2.3米
5.3 可高温高压、低温等离子、气体熏蒸消毒灭菌
六 | 膨宫泵 一套 | 6.1 流量范围:宫腔镜模式200/400/600ml/min；腹腔镜模式0-1300ml/min；
6.2 压力范围:宫腔镜模式0-200mmHg；腹腔镜模式100/300/500mmHg；
6.3 负压吸引范围 :宫腔镜模式0-（-0.8bar）；腹腔镜模式0-（-0.8bar）
6.4 宫腔镜及腹腔镜模式自动设别
6.5 预设值与实际值同步显示，方便试试观察冲洗吸引状态
七 | 专用定制台车 一台 | 具备
八 | 标准配置 | 摄像主机、摄像头模块、摄像头、显示器、冷光源、导光束、宫腔镜镜子及器械、膨宫泵，台车

## 成人支气管镜
3.“成人支气管镜”技术参数
| 最高限价：50万元 | 国产/进口
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
1 | 普通型支气管镜套管 | 外径14mm,长度 43cm。带侧孔，前端45度斜喙，带有可插入性棱柱形光偏转器接口，有呼吸机接口，由高频通气接口。
2 | 普通型支气管镜套管 | 外径11.2mm,内径10.5mm,长度 43cm。带侧孔，前端45度斜喙，带有可插入性棱柱形光偏转器接口，有呼吸机接口，由高频通气接口
3 | 8.5号支气管镜套管 | 外径10.2mm,内径9.5mm，长度 43cm。带侧孔，前端45度斜喙，带有可插入性棱柱形光偏转器接口，有呼吸机接口，由高频通气接口。
4 | 全照明手术支气管镜套管，修改型 | 外径9.2mm,内径8.5mm，长度 43cm。带侧孔，前端45度斜喙，带有可插入性棱柱形光偏转器接口，有呼吸机接口，由高频通气接口
5 | 儿童支气管镜 | 规格3.7，长度30cm，前端45度斜喙，带有可插入性棱柱形光偏转器接口，有呼吸机接口，由高频通气接口
6 | 支气管镜适配器 | 可与各类呼吸机连接，长型
7 | 注射套管，正压辅助通气系统 | 外径3.5mm，可用于支气管镜及气管镜配套使用
8 | 可移动观察窗栓，转换器 | 带观察窗，密封帽带橡胶密封圈和孔口，可滑动
10 | 抓钳 | 双极抓钳夹可动，椭圆形杯状，有孔，活检抓钳，直径2.5mm，工作长度50cm
11 | 0°直视式内镜 | 直径5.5mm，有效工作长度50cm，可高温高压消毒。集成光纤传输
14 | 分光镜 | 可高温高压消毒，有适配器可与纤维导光束相连
15 | 接口 | 可移动，用于10318E-GR，10337R/S
16 | 导杆 | 用于支气管镜10318系列
17 | 注射套管 | 正压辅助通气系统，外径3.5mm，用于支气管镜10318 B-GR，10319 B-F，10339 AL-DD，10341 A-CD和气管镜10336 B-D，10337 A-D配套使用，带LUER锁阴极设备
18 | 适配器 | 支气管镜和任何一款儿科呼吸设备的适配器
22 | 异物篮 | 带手柄，工作长度55cm
24 | 抓钳 | 钳口双钳夹可动
25 | 抓钳 | 可旋转，尖锐的，双钳夹可动
27 | 抓钳 | 普通型，用于活检抓钳，双抓钳夹可动

## 快速血常规5分类检测仪
4.“快速血常规5分类检测仪”技术参数
| 最高限价：25万元 | 进口/国产
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
★1 | 工作原理 | 5分类激光散射
2 | 定量方式 | 独立体积定量技术
★3 | 临床功能 | 细胞5分类，20项以上报告参数+3个彩色直方图，有智能浮动界标功能
4 | 标本用量 | WBC、RBC/PLT样本量分别可调，全血9～40μL可调，末梢血20μL
5 | 检测模式 | 双通道检测+独立血红蛋白测量系统
6 | 调整方式 | WBC、RBC、PLT、HGB四通道信号增益可通过软件数控调整，精确、方便，故障率低
7 | 检测速度 | ≥60样本/小时
8 | 进样模式 | 采用同步带式进样机构，保证了加样精准；自动清洗进样针内外壁
9 | 操作系统 | WINDOWS 7操作系统
10 | 操作方式 | 自带中文面板按键，键盘、鼠标操作
★11 | 试剂 | 所有试剂单独报价（含清洗液和质控）
12 | 结果储存 | 主机自动存储＞35000份的全部样本参数+3个直方图，可无限存储
13 | 质控方式 | X-B、L-J图
14 | 定标 | 人工定标和自动定标
15 | 参考值设置 | 通用、成年男、成年女、儿童、新生儿共五种设置
16 | 精度（CV值） | WBC（109/L）≤2.0%
RBC(1012/L)≤1.5%
PLT(109/L) ≤4.0%
MCV(fL) ≤0.5%
HGB(g/L) ≤1.5%
17 | 排堵功能 | 智能预防、自动和手动正反冲及电子灼烧排除堵孔设计，有效解决堵孔
18 | 操作界面 | 全中文操作和中文在线提示功能
19 | 信息编辑 | 不需外接电脑就可输入医院名称、病人姓名、科室、送检者等
20 | 显示屏 | 10.4寸液晶同屏显示全部检测结果和三个彩色直方图，600×800分辨率
21 | 报警提示 | 具25项报警提示功能和专家诊断系统
22 | 自我诊断包 | 自动检测，自动校准，报警提示信息，可存储、打印
23 | 试剂液面 | 液面感应探测装置；试剂开放
24 | 输入输出口 | 2个USB 接口（键盘、鼠标）、并行打印机接口、RS232接口（可联网）、打印接口；
25 | 报告打印 | 内置热敏打印，可直接连接多种类型的打印机，打印精美报告
26 | 电源 | AC220V，50Hz（宽电源为可选配）
27 | 其他 | 能边做样品计数边打印，提高仪器运行速度
★28 | 售后 | 整机质保3年