设备技术参数会审表

| 设备名称 | 牙科综合治疗台 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 10 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于各种牙齿疾病的检查诊断和治疗。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| 1 | 气动马达 | 1 |
| 2 | 蒸馏水系统 | 1 |
| 3 | 手术灯LED灯，无极调光 | 1 |
| 4 | 双关节头枕 | 1 |
| 5 | 加装内窥镜系统 | 1 |
| 6 | 高速手机管线为光纤管线 | 1 |
| 7 | 配两支光纤高速手机快插头 | 2 |
| 8 | 配两支高速光纤手机 | 2 |
| 9 | 内置洁牙机（洁牙荡洗一体） | 1 |
| 10 | 内置光固化机 | 1 |
| 11 | 配原厂护士椅、医生椅 | 各1 |
| 12 | 一键式手机管路冲洗功能 | 1 |
| 13 | 助手位增加椅位控制按键，增加小器械盘 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 工作条件 | 1.1额定电压：单项 220v±10%； 1.2频率：50Hz； 1.3压缩空气：0.5—0.8Mpa，地箱中有空气过滤器，气压调节阀和压力表； 1.4自来水：0.2—0.4Mpa，地箱中有水过滤器，水压调节阀和压力表 |
| 2 | 结构 | 2.1治疗机固定在牙椅上，随牙椅升降。 ★2.2手机悬挂方式：下挂式手机管线，6个器械挂架连体设计。 2.3两条光纤高速手机管线。 2.4地箱：分体式地箱设计，方便安转。 |
| 3 | 器械盘 | ＃3.1带气锁的大型器械盘，方便物品摆放。 3.2在任何位置，器械盘倾斜角度小于3度。 3.3器械盘的垂直工作范围：大于30CM。 3.4器械盘内：有水气压力调节阀，及防回吸装置。 |
| 4 | 痰盂 | 4.1整体式痰盂设计，在0.2Mpa的水压下，旋转水流能冲刷全部痰盂底部； 4.2排水速度大于4升/分钟。 4.3痰盂表面光滑易清洗消毒，排水口有益于清洗的过滤器。 |
| 5 | 口杯及痰盂控制 | 电控延时设计，医生位助手位分别控制。 |
| 6 | 助手位 | 6.1两侧大开门设计，方便维修； 6.2助手位具有自动椅位的控制键和口杯痰盂控制键； 6.3助手位带不锈钢托盘； 6.4助手位4个挂架； |
| 7 | 吸唾器 | 7.1湿式中央负压 7.2吸唾器的真空度：>25Kpa 7.3吸水速度:>350ml/min 7.4工作方式:自动控制 |
| 8 | 强吸 | 8.1真空度:>25Kpg。 8.2工作方式:自动控制 |
| 9 | 三用枪 | 三用枪头部可拆卸便于消毒 |
| 10 | 手术灯 | 10.1无极调光，非接触感应开关控制 10.2＃紧凑、轻便、三轴旋转的感应式LED手术灯 10.3＃光强：3100lux至28000lux，4300lux（防固化模式） 10.4色温：5000K |
| 11 | 观片灯 | LED观片灯 |
| 12 | 病人椅 | ＃12.1病人椅靠背，坐垫为儿童型配置。 ＃12.2坐垫完全展开全长不大于1.5米，可设置多组预置位，具有0位SP重置功能。 12.3双扶手设计，右侧可转动90°方便患者上下。 ＃12.4驱动方式：液压驱动。 12.5病人椅的高低可调。 12.6病人椅的提升重量达标。 12.7椅背：椅背的腰部有很好的曲线结构。 12.8头枕：双关节头枕。 12.9椅面：椅面柔软，光滑，耐磨，易清洗和消毒。 |
| 13 | 治疗台控制方式 | 13.1手控电脑板控制牙机动作记忆功能 13.2 一个脚控控制牙椅升降功能及记忆椅位；另一个脚控控制手机工作喷水、喷气功能； |
| 14 | 防回吸 | 组阀内有单向阀，防止水流回吸 |
| 15 | ★设备产地 | 原装进口 |
| 16 | ★配置 | 16.1内置蒸馏水系统一套 16.2内置管路自动冲洗消毒系统：一键实现三用枪，手机管路同时自动冲洗 16.3进口内窥镜系统：定焦镜头，自动调节；LED光源；轻触开关 16.4内置进口洁牙机功能：洁治治疗、牙周治疗、根面平整、根管治疗、荡洗等一套 16.5内置进口光固化机：波长范围：420-480nm。光强≥1250mw/c㎡ 16.6进口气动马达一套 16.7进口高速光纤手机快插头两支 16.8进口高速光纤快插手机两支 16.9原厂护士椅、医生椅 |
| 17 | ★售后服务 | 17.1本地有厂家技术支持，维修工程师。 17.2响应时间不超过2小时。 17.3质保5年，液压部分保修10年，零配件保证供应10-15年，维修需更换零配件时，零配件保证于15个工作日内到位。 |