教医研设备采购项目

（2021-JK15-W1149 新型多功能生物撞击机及测试系统）技术参数表

| 设备名称 | 新型多功能生物撞击机及测试系统 |
| --- | --- |
| 招标最高限价 | 140万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 国别 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 系统由撞击致伤系统、激光测速装置、磁测速装置、生物力学响应动态分析系统、配气系统、负压获得系统、可在2毫秒内全开启的击发装置、发射管、辅助支撑系统、可调载物台、以及测试系统、安防系统等组成；该系统采用普通市购氮气驱动；该系统具有低速撞击和高速破片投射两种主要功能。其中低速撞击可实现击槌在20～120km/h（1～34m/s）速度区间内连续可调，主要模拟交通事故伤情；高速投射功能可模拟发射弹速500～2000m/s的10~1g各型投射物损伤，并实现发射速度的连续可调，主要模拟各类武器造成的高速投射物损伤。生物力学响应动态分析系统可实现对口腔颌面部骨、肌肉、肌腱、血管、腺体等重要组织在高应变状态下组织结构变化的科学分析。可调式载物台可对不大于800×800×1600mm的靶标进行常压至-200mPa负压容纳，并实现多角度、多高度的无极调整。与撞击机匹配的信号测试记录系统可对多达20路的加速度、应变、质子流等多种力学信号进行精确记录并通过配套终端进行分析。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主加速系统（包括快开式阀门、发射管、地梁、支座等） | 1套 |
| 2 | 外援系统（包括加气系统、负压获得系统等） | 1套 |
| 3 | 测速系统（包括一级炮激光测速、二级炮磁测速及测试结果处理、当地显示并传输系统） | 1套 |
| 4 | 实验舱（包括可调整手术台、开合及移动装置等） | 1套 |
| 5 | 实验测试系统（包括测试数据引出系统、数据分析及处理软件） | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃系统组成 | 系统由撞击致伤系统、激光测速装置、磁测速装置、生物力学响应动态分析系统、配气系统、负压获得系统、可在2毫秒内全开启的击发装置、发射管、辅助支撑系统、可调载物台、以及测试系统、安保系统 |
| 2 | ＃撞击致伤系统 | 可实现低速撞击及高速破片投射两种功能，低速模拟交通事故伤，高速模拟武器造成的高速投射物损伤 |
| 3 | ＃生物力学响应动态分析系统 | 能够实现对口腔颌面部骨、肌肉、肌腱、血管、腺体等重要组织在高应变状态下组织结构变化的科学分析 |
| 4 | ＃配气系统 | 由市购最高压力12MPa普通气瓶、耐压32MPa高压手动截止阀、汇流排、承压50MPa高压胶管、配气架等组成 |
| 5 | ＃负压获得系统 | 直连式真空泵、不锈钢波纹管、国标快开式接头等组成 |
| 6 | ＃驱动方式 | 氮气驱动 |
| 7 | ★投射速度 | 低速1～34m/s速度区间内连续可调 高速500～2000m/s速度区间内连续可调 |
| 8 | ★投射物质量 | 低速撞击实验时投射物质量7.418kg、9.913kg、12.4kg可选；高速打击实验时投射物质量1～10g可选 |
| 9 | ★高压气室 | 工作压力：10MPa，设计压力：26MPa |
| 10 | ★快开式阀门 | 全开启时间：小于千分之二秒 |
| 11 | ＃一级发射管 | 口径：57mm，长度：4m |
| 12 | ＃二级发射管 | 口径：10mm，长度：1.5m |
| 13 | ＃载物平台 | 800×800×1600mm，可实现多角度、多高度的无极调整，并具有开放和密闭承受负压功能 |
| 14 | ＃激光测速系统 | 测量误差小于5%，能自动处理、当地显示并通过USB接口传输到测量记录系统 |
| 15 | ＃测量记录系统 | 配置不小于20通道的压力、应变、加速度等测量通道并确保测试数据向配套终端记录系统的可靠传输 |
| 16 | ＃回收装置 | 低速撞击实验撞击体具有自保装置，飞行体也不会穿过生物体，回收装置配置主要防止高速打击后弹丸穿过生物体后带来的破坏效应，在实验舱后壁加装二级弹丸捕获装置 |
| 17 | ★安全防护装置 | 整套系统在安全计算按照国家标准设计压力取值1.25倍最高工作压力计算强度，并取2.6倍的安全系数确定配置；实验舱采用可移动式密封结构；整个系统在弹丸发射时采用隔离操作系统 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收成本价 |
| 5 | 培训支持 | 安装调试即行技术交底及培训，常年提供技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 48小时内响应 |
| 7 | 到货时间 | 合同正式生效后90天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。