- 01：全身机高频线阵探头

| 设备名称 |  | 全身机高频线阵探头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 11万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 |  | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 应用领域 |  | 小器官，血管，肌骨，神经，儿科 |  |  |
| 2 | 带宽 |  | 3-13MHz |  |  |
| 3 | 阵元数 |  | 192 |  |  |
| 4 | Field of View最大 |  | 38mm |  |  |
| 5 | 偏转角度 |  | +/-6°，12°（B);+/-10°，20°，30°（C,PW） |  |  |
| 6 | 深度： |  | 1.5-28cm |  |  |
| 7 | B模式频点 |  | 4.4-9.6,5.4-11.5,6.6-13.5MHz |  |  |
| 8 | 谐波频点 |  | 8,9,10MHz |  |  |
| 9 | 多普勒频点 |  | 4.4，5.0,5.7MHz |  |  |
| ★10 | 兼容性 |  | 与科室现有迈瑞DC-8系列兼容 |  |  |
| ★11 | 质保期 |  | 质保两年 |  |  |

- 02：高频血管探头

| 设备名称 |  | 高频血管探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 13万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 频率范围 | 3-12MHZ |  |  |
| 2 | 阵元数量 | 288 |  |  |
| 3 | 接口类型 | Compact |  |  |
| 4 | 穿透力 | 6.3cm(最小） |  |  |
| 5 | 横向分辨率（深度-20db) | 2cm处，最大0.9mm;4cm处，最大1.3mm;6cm处，最大1.6mm |  |  |
| 6 | 轴向分辨率（深度-20db) | 2cm处，最大0.8mm;4cm处，最大0.8mm;6cm处，最大0.9mm |  |  |
| ★7 | 兼容性 | 与科室现有飞利浦EPIQ7相匹配 |  |  |
| 8 | 保修期 | 1年 |  |  |

- 03：全身机经直肠探头

| 设备名称 |  | 全身机经直肠探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 13万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 应用领域 | 妇产，泌尿 |  |  |
| 2 | 带宽 | 3.0-11.0MHz |  |  |
| 3 | 阵元数 | 192 |  |  |
| 4 | 扫描范围最大 | 170° |  |  |
| 5 | 扩展成像 | 210° |  |  |
| 6 | 曲率半径 | 12mm |  |  |
| 7 | B模式频点 | 3.0-7.0,4.0-9.0,5.0-11.0MHz |  |  |
| 8 | 谐波频点 | 8.0,9.0,10.0MHz |  |  |
| 9 | 彩色多普勒频点 | 4.4,5.0,5.75.5( HR Flow) MHz |  |  |
| 10 | 频谱多普勒频点 | 4.5,5.0,5.5MHz |  |  |
| 11 | 深度 | 1.5-28cm |  |  |
| ★12 | 兼容性 | 与科室现有迈瑞RESONA系列兼容 |  |  |
| ★13 | 质保期 | 质保两年 |  |  |

- 04：妇产超声机高频腹部探头

| 设备名称 |  | 妇产超声机高频腹部探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 14万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 凸阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VOLUSON E8 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 4.35Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 腹部、产科、妇科、泌尿科、儿科 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 05：全身机超高频线阵探头

| 设备名称 |  | 全身机超高频线阵探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 14.5万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 应用领域 | 小器官，外周血管 |  |  |
| 2 | 带宽 | 6-23MHz |  |  |
| 3 | 阵元数 | 192 |  |  |
| 4 | 扫描角度最大 | 28.6mm |  |  |
| 5 | 偏转角度 | B:+/-6°，+/-12° C:+/-20°，+/-15°，+/-10° PW：+/-20°，+/-10° |  |  |
| 6 | 谐波频点 | 14 16 18 MHz |  |  |
| 7 | B模式频点 | 6-13,9-16.6,12.5-23MHz |  |  |
| 8 | 彩色多普勒频点 | 9 11 13MHz |  |  |
| 9 | 频谱多普勒频点 | 8.3,10,12.5MHz |  |  |
| ★10 | 兼容性 | 与科室现有迈瑞RESONA系列兼容 |  |  |
| ★11 | 质保期 | 质保两年 |  |  |

- 06：全身机术中探头

| 设备名称 |  | 全身机术中探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 14.5万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 应用领域 | 术中、小器官（眼部除外），外周血管 |  |  |
| 2 | 带宽 | 3.5-16.0MHz |  |  |
| 3 | 阵元数 | 128 |  |  |
| 4 | 扫描角度（最大） | 25.4mm |  |  |
| 5 | B模式频点 | 3.5-9.2；7.6-12.8；9.6-16.0 |  |  |
| 6 | 谐波频点 | 10.0,12.0,14.0MHz |  |  |
| 7 | 彩色多普勒频点 | 6.2,7.2,8.3,8.3（HR Flow）MHz |  |  |
| 8 | 频谱多普勒频点 | 5.0,6.2,8.3MHz |  |  |
| 9 | 深度 | 1.5-35cm |  |  |
| ★10 | 兼容性 | 与科室现有迈瑞RESONA系列兼容 |  |  |
| ★11 | 质保期 | 质保两年 |  |  |

- 07：妇产超声机软件升级包

| 设备名称 |  | 妇产超声机软件升级包 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 16万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 升级内容 | GE VOLUSON E10 BT18升级至BT19版本 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VOLUSON E10 |  |  |
| 3 | 增加软件内容 | 3.1 增加R-FLOW血流显示技术 |  |  |
|  |  | 3.2 SLOW FLOW超低速血流线上技术 |  |  |
| 4 | 增加功能 | 开放冰晶探头适配端口 |  |  |

- 08：妇产超声机浅表探头

| 设备名称 |  | 妇产超声机浅表探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 16.6万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 线阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VOLUSON E8 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 4.55Mhz--10Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 小器官、产科、血管、儿科、肌肉超声检查 |  |  |
| 5 | 质保 | 1年 |  |  |

- 09：心脏超声机小儿心脏探头

| 设备名称 |  | 心脏超声机小儿心脏探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 17.8万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 相控阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VIVID E95 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 2MHz--8Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 胎儿、腹部、产科、儿科、新生儿头部、儿科心脏超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 10：全身超声机腹部冰晶探头

| 设备名称 |  | 全身超声机腹部冰晶探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 19万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 宽带凸阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE LOGIQ E9 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 1MHz--6MHz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 胎儿、腹部、产科、儿科、外周血管、泌尿前列腺超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 11：妇产超声机小儿心脏探头

| 设备名称 |  | 妇产超声机小儿心脏探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 21.5万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 相控阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VOLUSON E10 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 3MHz--11Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 胎儿、腹部、儿科、小器官、新生儿头部、外周血管超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 12：全身超声机线阵容积探头

| 设备名称 |  | 全身超声机线阵容积探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 23万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 线阵容积探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE LOGIQ E9 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 6Mhz--18Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 儿科、小器官、外周血管、常规肌肉骨骼、术中腹部胸部和血管、术中神经外科超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 13：妇产超声机冰晶心脏探头

| 设备名称 |  | 妇产超声机冰晶心脏探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 25.3万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 相控阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VOLUSON E10 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 4Mhz--9Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 心脏超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 14：全身超声机软件升级包及剪切波软件

| 设备名称 |  | 全身超声机软件升级包及剪切波软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 33万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 升级内容 | GE LOGIQ E9 R4版本升级至R6版本 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE LOGIQ E9 |  |  |
| 3 | 增加软件内容 | 3.1 升级原机19寸 LCD显示器至22寸OLED显示器 |  |  |
|  |  | 3.2 增加超声造影参量成像软件 |  |  |
|  |  | 3.3 增加Auto EF左心功能自动测量功能 |  |  |
|  |  | 3.4 增加AFI 心肌应变/应变率分析，牛眼图功能 |  |  |
|  |  | 3.5 增加Raw Data Capture原始射频信号获取功能 |  |  |
|  |  | 3.6 增加容积导航功能中增加GPS术前规划功能 |  |  |
|  |  | 3.7 增加复合剪切波成像软件 |  |  |

- 15：腔内容积探头

| 设备名称 |  | 腔内容积探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 35.6万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 应用领域 | 妇产，泌尿 |  |  |
| 2 | 带宽 | 2.1-12.8MHz |  |  |
| 3 | 阵元数 | 192 |  |  |
| 4 | 扫描范围最大 | 150° （B）*90° |  |  |
| 5 | 扩展成像 | 170° |  |  |
| 6 | 曲率半径 | 11mm |  |  |
| 7 | B模式频点 | 2.1-5.1,3.2-7.9,4.7-12.8MHz |  |  |
| 8 | 谐波频点 | 7,8,9MHz |  |  |
| 9 | 多普勒频点 | 4.4,5.0,5.7MHz |  |  |
| 10 | 深度 | 1.5-28cm |  |  |
| ★11 | 兼容性 | 与科室现有迈瑞DC-8系列兼容 |  |  |
| ★12 | 质保期 | 质保两年 |  |  |

- 16：三维经食道探头

| 设备名称 |  | 三维经食道探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 37万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 频率范围 | 2-7MHZ |  |  |
| 2 | 阵元数量 | 2500 |  |  |
| 3 | 接口类型 | Compact |  |  |
| 4 | 穿透力 | 6.0cm(最小） |  |  |
| 5 | 横向分辨率（深度-20db) | 6cm处，最大4.3mm |  |  |
| 6 | 轴向分辨率（深度-20db) | 6cm处，最大1.5mm |  |  |
| ★7 | 兼容性 | 与科室现有飞利浦CX50设备相匹配 |  |  |
| 8 | 保修期 | 1年 |  |  |

- 17：全身超声机术中探头

| 设备名称 |  | 全身超声机术中探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 45.4万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 超高频T型线阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE LOGIQ E9 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 2-10MHz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 脊骨、小器官、浅表血管、术中超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 18：心脏超声机三维经食道探头

| 设备名称 |  | 心脏超声机三维经食道探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 46万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 探头类型 | 相控阵探头 |  |  |
| ★2 | 适用机型 | GE VIVID E95 |  |  |
| 3 | 探头频率 | 3MHz--8Mhz |  |  |
| 4 | 适用范围 | 心脏，左心室造影，冠状动脉超声检查 |  |  |
| 5 | 保修年限 | 1年 |  |  |

- 19：便携机三维系统升级

| 设备名称 |  | 便携机三维系统升级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 46.5万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 实时动态三维成像及三维彩色成像 | 增加Live 3D及Live 3D Color功能 |  |  |
| 2 | 实时动态多平面成像及彩色多平面成像 | 增加Live xplane及Live Color XPlane功能 |  |  |
| 3 | 实时三维放大 | 增加Live 3D Zoom功能 |  |  |
| 4 | 三维旋转 | 增加3D Swivel功能 |  |  |
| 5 | 三维切割 | 增加多种三维切割方式 |  |  |
| ★6 | 兼容性 | 与科室现有飞利浦CX50及食道探头X7-2t相匹配 |  |  |
| ★7 | 质保期 | 终身质保 |  |  |

- 20：曲柄腔内微凸阵探头

| 设备名称 |  | 曲柄腔内微凸阵探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 14万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 曲柄腔内探头超声频率 | 超声频率：3.64-6.67MHz |  |  |
| 2 | 曲率半径 | 14mmR |  |  |
| 3 | 扫描角度 | 扫描角度为120° |  |  |
| 4 | 手持曲柄弯曲角度 | >140° |  |  |
| ★5 | 兼容性 | 需与科室现有日立阿洛卡系列彩超匹配 |  |  |
| 6 | 保修期 | 质保一年 |  |  |

- 21：脊柱内窥镜增补器械

| 设备名称 |  | 脊柱内窥镜增补器械 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 基本要求 | 三种可重复使用，可高温高压消毒，带分级标记和标记刻度的环锯，其中一种可以在镜下使用，处理骨性组织；独特的顶端五边形锁口功能，金属接口，可配备限位器，具有专利证书 |  |  |
| 2 | II级环锯 | 长度225mm，内径5.6mm，外径6.6mm，1个 |  |  |
| 3 | 镜下环锯 | 长度350mm，内径2.55mm，外径3.55mm |  |  |
| 4 | 双手柄功能 | 具有双手柄功能的环锯保护套管,可以区分窗口方向，管径6.0mm。具有专利证书 |  |  |
| 5 | 环锯保护套管 | 长度160mm，内径6.7mm，外径7.5mm，1个 |  |  |
| 6 | 环锯手柄 | 一个，内径8.5mm |  |  |
| 7 | 手术钳手柄功能 | 手术钳手柄具有手掌手指式独特设计功能，具备手指弯钩功能设计，有效发挥手握力量的发挥 |  |  |
| 8 | 小髓核钳 | 长度330mm，直径2.5mm 髓核钳2把 |  |  |
| 9 | 直形向上髓核钳 | 长度330mm，直径2.0mm 1把 |  |  |
| 10 | 椎板咬骨钳 | 长度330mm，直径3.5mm，切口角度50°,可拆卸使用，360°可旋转调节，专利TiAlN黑金涂层系列,咬切长度14mm,具有发明专利；配套手柄使用，1把 |  |  |
| 11 | 蓝钳 | 长度330mm，直径2.5mm，1把 |  |  |
| 12 | 椎管铲刀 | 长度310mm，直径3.0mm，1把 |  |  |
| ★13 | 兼容性 | 与科室现有德国SPINENDOS脊柱内窥镜配套使用 |  |  |
| ★14 | 质保期 | 质保三年 |  |  |

- 22：脑深部电极植入套管套件

| 设备名称 |  | 脑深部电极植入套管套件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 套管长度 | 190mm |  |  |
| 2 | 内套管内径 | 1.6mm |  |  |
| 3 | 止动块内径 | 2.1mm |  |  |
| 4 | 导轨内径 | 2.1mm |  |  |
| ★5 | 兼容性 | 完全兼容科室现有Leksell立体定向系统。 |  |  |
| ★6 | 产地 | 原装进口 |  |  |

- 23：脑深部电极植入套管套件

| 设备名称 |  | 脑深部电极植入套管套件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 5 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49万元 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |  |  |
| 1 | 微电机 | 1.1 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； |  |  |
|  |  | 1.2 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达150W，输出扭矩2.86N·cm，转速可达40000r/min； |  |  |
|  |  | 1.3 自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； |  |  |
|  |  | 1.4 体积小，重量轻，最大直径23.5mm，重量127g. |  |  |
| 2 | 颅骨钻手柄 | 2.1 体积小，最大外径ф30mm，长130mm，轻质合金材料制造，重量0.445kg，可高温高 压消毒； |  |  |
|  |  | 2.2 带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强； |  |  |
|  |  | 2.3 转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB。 |  |  |
| 3 | 颅骨铣手柄 | 3.1 结构小巧，最大柄径22mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便； |  |  |
|  |  | 3.2 超轻，重量148g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<67dB，工作最高温度<40℃； |  |  |
|  |  | 3.3 快速铣刀安装接口； |  |  |
|  |  | ★3.4 脑膜护鞘可360°自由旋转设计，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； |  |  |
|  |  | 3.5 无级调速，最高输出转速40000r/min； |  |  |
|  |  | 3.6 可高温高压消毒。 |  |  |
| ★4 | 兼容性 | 与科室现有西山动力系统主机配套使用 |  |  |
| ★5 | 质保 | 3年 |  |  |