技术参数

| 设备名称 |  | 动物实验低压氧舱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2021-JK15-W1075 |  |  |  |
| 最高限价 |  | 14.00万元 |  |  |  |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 动物实验低压氧舱用于模拟低压氧高原环境，压力可以根据需要自行设置，最高可模拟海拔高度12000米，适用于中小型动物如犬、猴、兔、鼠等。也可用于常压低氧、间歇氧控制。 整个实验装置由动物舱体、真空系统、监测及控制系统构成。配备氧气浓度调节功能，通过调节动物舱内氧气（或空气）和氮气的混合比例，间接控制氧气浓度的效果；氧气浓度的大小以及维持低氧环境的时间，均由中央处理器自动控制，无须专人守候。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 集成化动物实验低压氧舱（可容纳4个大鼠笼或8个小鼠笼） |  |  |  | 1台 |
| 2 | 专用水瓶（500ml） |  |  |  | 8个 |
| 3 | 备用过滤套装 |  |  |  | 1套 |
| 4 | 防尘布 |  |  |  | 1个 |
| 5 | 管路及附件包 |  |  |  | 1套 |
| 6 | 产品说明书 |  |  |  | 1份 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 集成化动物实验低压氧舱 |  | 1.用于模拟低压氧高原环境，模拟海拔高度可以根据需要自行设置，适用于中小型动物如犬、猴、兔、鼠等； 2.舱体主体采用进口PMMA材料，整体透明，方便观察和采光； 3.两种控制方式：自动、手动，断电可操控； 4.具有传感器组件及机械表双重监测功能， 5.★模拟海拔高度：0-12000米； 6.★海拔高度控制误差：＜±100m 7.直接监测低压氧舱内的低压情况下的氧气浓度，确保监测的可靠性； 8.控制功能：精确控制海拔上升速率，海拔维持的高度，持续时间、海拔下降速率；自动化控制：自动完成降压、稳压、升压过程； 9.控制模式：恒定低压低氧模式、阶梯式海拔切换模式； 10.★具有进阶版多功能控制功能，可实现压力阶梯式切换，具有10个阶段参数可设置； 11.具有循环性参数切换模式、单向性参数切换模式； 12.10英寸大屏触摸屏控制，人性化界面，操作简单； 13.★监测参数：温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、氧分压、舱内的压力、模拟海拔高度； 14.进口高精度氧气检测器，测量范围：0.1%—25.0%，使用寿命长； 15.温度检测：进口高精度数字铂电阻温度传感器； 16.★氧气浓度变化动态曲线，直观了解氧气浓度变化的过程； 17.海拔高度动态变化曲线，实时观测实验情况； 18.★具有数据导出功能，直接存储U盘，可在电脑端读取数据； 19.提供自动换气功能，设定换气参数，系统自动换气； 20.动物载床：推拉滑轨式移动，可拉出，方便取放动物； 21.舱门：手轮渐开式； 22.配备防滴漏专用水瓶，避免常规水瓶实验过程中滴漏情况； 23.进口高性能电磁阀，性能稳定，超长寿命； 24.具有氧气、海拔标定校准功能； 25.具有当地海拔补偿功能； 26.报警功能：温度、湿度、氧气、压力报警； 27.舱内直径≥800mm，长度≥1200mm。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 3年 |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 国内有配件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 国内有维修站 |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 在保修期内，凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护，售后服务中心将为用户免费更换配件，不收取任何费用。 提供终身维修服务，保修期终止后，在设备使用寿命周期内我方仍然提供及时、优质、快速的设备维修服务。零配件供应期≥8年。备品备件供应及优惠价格要求：免费保修期内发生故障无法现场修复时，无偿向需方提供备品使用。 |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 本公司委派1名专业技术工程师，在约定时间到仪器现场进行安装调试，并提供使用及维护培训，安装调试及培训相关费用由我公司承担。培训人员数量不限。 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 2小时响应，48小时到达现场 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签订后21天内 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。