设备技术参数表

| 设备名称 | 高频电刀 |
| --- | --- |
| 预算金额 | / | 万美元 | 设备数量 | 4台 |
| 经费来源 | / | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于手术中对器官组织的切割凝血，使手术顺利进行。 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机1台，单级脚踏1个，双极脚踏1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| ★2 | 配置 | 主机1台，单级脚踏1个，双极脚踏1个 |
| 3 | 主机要求 | 3.1 主机设计 三个独立的功能区域显示屏，功率、模式独立显示。 ★3.2 主机技术 具备组织密度即时反馈系统，由电脑控制输出功率大小的自动调节，而维持功率恒定，减少对创面组织损伤 #3.3 器械自动识别功能 一旦电极出现问题，主机会自动报警 ★3.4 功率输出有效率值≥98% |
| 4 | 单级功能 | ★4.1 单极凝血峰值电压 （P-P VIKTAGE）：≥9000伏 4.2 电切功率 ≥300W，（1～300W可调） 4.3 电凝功率 ≥120W，（1～120W可调） #4.4 单极电切模式≥4种 |
| 5 | 双极功能 | ★5.1 双极功率 ≥70W #5.2 双极电凝模式 ≥3种 |
| #6 | 射频 | 6.1具备扩充口：15针连接器，支持隔离发送或接受，及射频传输功能 6.2射频启动扣：可通知其他设备射频电流产生，具备配合EEG和ECG测量的功能 |
| 7 | 排烟系统 | 具有排烟系统连接功能，能连接同品牌排烟系统 |
| 8 | 负极板 | ★8.1 使用双回路负极板系统监测阻抗安全值下限5-10欧姆，上限130-140欧姆； #8.2 术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40﹪初始阻抗时，主机报警并自动停止输出 #8.3 使用单片式负极板（无REM监测系统）时，监测阻抗>20欧姆时，指示灯报警，主机停止输出 #8.4 在针对肥胖病人手术或者长时间手术、高功率设置等特殊手术中，可以提供负极板转换接头（提供型号）连接两块回路负极板分流，以保证负极板部位的安全 |
| 9 | 接口 | 具备RS—232接口，8个数据位；适用于连接计算机，信息采集，更改模式。 |
| ★10 | 漏电流 | 实时监测系统实时监测漏电流，避免漏电流对患者造成伤害 |
| #11 | 能量输出调节 | 功率输出调节和效果（档位）调节 |
| 12 | 售后 | 保修期十二个月（从安装调试完成开始计算）主机：保修一年，人为损坏除外。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。