设备技术参数会审表

| 设备功能要求 |
| --- |
| 台式高速冷冻离心机是实验室常规仪器设备之一，应用范围广泛，可应用于常规实验，如样品预处理、沉淀、抽提、纯化、浓缩、柱离心等；蛋白沉淀，大颗粒和细胞碎片沉淀；核酸提取；细菌收集；细胞液分离等研究领域。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 台式高速离心机主机 | 1 |
| 2 | 6X50ml锥底管定角转头 | 1 |
| 3 | 15ml锥底管适配器 | 1 |
| 4 | 24X1.5/2ml生物安全定角转头 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 控制方式 | 微机控制，数字显示，触摸式按键操作 |
| ＃2 | 生物安全性 | 生物安全定角转头，一次可离心1.5ml/2.0mL离心管20个； |
| ★3 | 最高转速 | ≥18000转/分钟 |
| 4 | 最大离心容量 | ≥1.6L |
| 5 | 最低制冷温度 | ≤-20 ℃ |
| ＃6 | 温度控制性能 | 可在10min内降温至4℃，此条需要提供彩页资料证明。 |
| 7 | 显示功能 | 数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 |
| ＃8 | 升/降速率选择 | 10个/10个，此条需要提供彩页资料证明。 |
| 9 | 时间设定范围 | 0至9 小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择 |
| 10 | 安全功能 | 转头不平衡检测，超速/超温保护，自动安全门锁及机身精钢设计。 |
| ★11 | 定角转头1 | 24×1.5ml生物安全定角转头一个，最高转速≥18000rpm，最大相对离心力≥29,000 ×g |
| ★12 | 定角转头2 | 6×50ml锥底管定角转头一个，最高转速≥10000rpm，最大相对离心力≥10300 ×g |
| 13 | 售后 | 一年免费质保，要求在西安有生产厂家的分公司，提供及时的周到的售后服务 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。