| 设备功能要求 |
| --- |
| 术中及术后监测患者心电，呼吸，血氧，无创血压，有创血压等生命体征监测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 心电导联线 | 1 |
| 2 | 心电电缆线 | 1 |
| 3 | 血压导气管 | 1 |
| 4 | 血压袖带 | 1 |
| 5 | 血氧饱和度传感器 | 1 |
| 6 | 有创血压电缆 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 硬件结构 | ★1.1原装进口设备 #1.2 主机具备双屏双控功能 |
| #2 | 屏幕显示 | 医用专业显示器≧12寸， 彩色触摸屏操作 |
| 3 | 波形显示 | 波形显示 ≧4通道波形显示 |
| 4 | 模块化设计 | 基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等） |
| 5 | 用户界面 | 内置专科预设显示界面≧ 8种；可根据不同使用习惯配置显示界面并单独命名，便于不同情况下按界面名称一键更换屏幕布局，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |
| 6 | 测量性能及软件 | 6.1 心电 标配同步12导联心电监护及12导ST段。 6.2 心率范围 成人/小儿：15-300bpm，新生儿：15-350bpm，精准度：+1%范围 6.3 呼吸频率成人/儿童：0-120 rpm 新生儿：0-170 rpm |
| 7 | 无创血压 | 7.1 无创血压 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法 7.2 测压范围 收缩压： 成人：30-270mmHg , 儿童：30-180mmHg ，新生儿：30-130mmHg 舒张压： 成人：10-245mmHg , 儿童：10-150mmHg ，新生儿：10-100mmHg 平均压：成人：20-255mmHg , 儿童：20-160mmHg ，新生儿：20-120mmHg 7.3 具备序列测量功能，可预设诱导期/手术期/术后恢复期以不同时间间隔测量无创血压 |
| 8 | 血氧 | 8.1 脉搏血氧饱和度 原装进口硅胶指套式防水防摔血氧传感器. 8.2 可计算并屏幕显示双SpO2 差值. 8.3 具备灌注指数，以数值形式显示当前外周小动脉充盈状态. #8.4 具有防运动抗低灌注性能的FAST血氧或Masimo血氧测量。 |
| 9 | 有创压力 | 有创压力监测 可提供脉压变异率(PPV)实时显示，测压范围 -40到360mmHg |
| 10 | 体温监测 | 可提供原厂原装一次性体表及腔内探头，测量体温时范围 -1到45℃ |
| #11 | 二氧化碳监测 | 潮气末二氧化碳监测 模块可同时支持主路法和旁路法监测潮气末二氧化碳；提供主路二氧化碳传感器及管路；根据需要更换附件即可主/旁路方式切换，旁流法采样速率 ≤50ml/分钟，测压范围 0-150mmHg |
| 12 | 临床决策支持和第三方软件功能 | 12.1 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势 12.2 可使用柱状图方式显示监测参数与设定目标偏移程度 |
| 13 | 可通过模块升级功能 | 呼吸力学，Swan Ganz心排量监测，连续心输出量测量，静脉血氧饱和度，脑电图 (EEG)，脑电双频指数（BIS） ，麻醉气体，经皮气体监测 |
| 需求科室签字 |  | 采购管理部门 |  |
| 专家组 |  |