设备技术参数会审表

| 设备功能要求 |
| --- |
| 具有两个相同且独立的探头，可同时记录两个神经元 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 双探头放大器 | 1 |
| 2 | 包含双探头 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★探头数量 | 探头数量≥2，探头相同且独立。 |
| 2 | ★反馈电阻 | 电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA-200 nA范围的电流。根据测量电流量程，手动选择反馈电阻，测量精度高。 |
| 3 | ★切换功能 | 具有电流钳自动切换为电压钳功能。 |
| 4 | 调整功能 | 具有电极电位偏置调整功能，可进行手动和自动调整。 |
| 5 | 全细胞膜电容补偿范围 | Rf=500MΩ时， Cm 1-278.4 pF/Rs 0.4-744.7 MΩ Rf=50MΩ时， Cm 11.06-3080pF/Rs 0.036-67.31MΩ |
| 6 | 串联电阻补偿最大值 | ≤100%。 |
| 7 | 输出增益范围 | 主输出：1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000； 第二输出：1,2,5,10,20,50,100 |
| 8 | 售后 | 验收合格后整机原厂免费质保至少1年，西安本地有售后，报修响应时间4小时，并在8小时内提供现场维修工作。 |
| 需求科室签字 |  | 采购管理部门 |  |
| 专家组 |  |