设备技术参数会审表

| 设备名称 | 三维组织培养与测试系统 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 系统整合灌注循环、力传感器、位移传感器等，可以整体放置于细胞培养箱进行精确环境控制。可精确地实现生物力学刺激加载以及模拟在体生理环境，在无菌的细胞介质环境中，对生物材料及组织工程样品进行生物力学刺激下的培养，培养同时进行精确的生物力学测量；对骨、软骨、半月板、韧带、肌腱和其他组织进行培养与研究；可以完成各种组织工程研究与应用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 机械刺激生物反应器主机 | 1台 |
| 2 | 测试培养舱 | 4套 |
| 3 | 无孔压盘 | 4套 |
| 4 | 40微米多孔压盘 | 4套 |
| 5 | 100微米多孔压盘 | 4套 |
| 6 | 蠕动泵 | 1套 |
| 7 | 舱内填充块 | 4套 |
| 8 | 控制电脑及软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 电机 | 直线电机驱动，免维护，电机质保10年 |
| 2 | 加载模式 | 根据夹具可实现：拉，压，弯刺激下组织培养， 并且实时获取培养体系的力学信息。也就是培养同时进行力学检测。 |
| ＃3 | 刺激数量 | 可同时刺激4个培养舱，使四个培养舱处于同样的刺激环境。 |
| 4 | 测试频率 | 0-15 Hz |
| 5 | 力传感器 | 4个±200N力传感器，校准精度0.5％ |
| 6 | 位移传感器 | 1个位移传感器，校准精度0.5％ |
| ＃7 | 刺激位移范围 | ± 6.5 mm |
| 8 | 最小位移增量 | 0.001mm |
| ★9 | 设备尺寸 | 适合常规培养箱 |
| ＃10 | 培养舱功能 | 测试培养舱组件提供一个密闭无菌环境，4个舱可同时进行轴向刺激和加载，用于组织培养与性能评估。每个反应舱含有多个进出水端口，可作为培养液输入/输出端口，也可根据需要接入其他客户化的传感器。 |
| 11 | 培养舱材质 | 培养舱材质为轻质生物相容性材料，可通过高温高压或使用环氧乙烷灭菌 |
| 12 | 舱内可观察 | 培养舱前后两侧透明，可全方位实时观测；或使用显微镜、激光或视频设备监测样品运动。 |
| 13 | 舱容积 | 根据样品和夹具尺寸及形状的不同，舱内可容培养液体积约为185-208mL |
| 14 | 舱内填充块 | 每个反应舱配有一套填充体，用以减少培养液用量，可占用舱内体积110mL。 |
| 15 | 舱内夹具连接杆 | 每个舱都配套有舱内夹具连接杆，配合弹性密封件，确保舱密封的情况下，机械刺激有效传递到舱内 |
| #16 | 拉伸夹具 | 1套 |
| 17 | 电脑配置 | 高于以下配置： 英特尔处理器、4GB 内存以上、1TB以上硬盘、 DVD可刻录光驱、1000M网卡，23寸以上显示器，Windows 10正版操作系统 |
| 18 | 软件 | 20.1 实时闭环控制（4舱位移控制，或单站力控制） 20.2 集成的数据采集功能，可实时采集刺激时候样品所受到的力和位移。 可生成多种形式的测试波形，正弦/三角/方波以及自编辑波形。 20.4 自动电机调整 |
| 19 | 蠕动泵 | 多通道蠕动泵，使得培养液在每个反应舱中进行循环，培养液循环速率为0.36-36 mL/min |
| ★20 | 产地 | 进口 |